## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1254/TYC-BVNT ngày 09/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Găng tay và vật tư y tế phòng mổ
1 | Áo phẫu thuật | Áo sử dụng trong phòng mổ Bao gồm: + Áo phẫu thuật size L: 135cm x 160cm, vải không dệt y tế 5 lớp SMMMS: 01 cái + Khăn thấm 40cm x 57cm: 02 cái Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 600
2 | Bao chụp đầu đèn | Bao chụp đầu đèn có may thun co giãn Ø65cm, màng phim PE trong Được tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 700
3 | Bao kính chắn chì | Được cấu tạo từ màng phim PE trong Kích thước: 100cm x 120cm | Cái | 2000
4 | Bộ khăn chụp mạch vành | Sử dụng trong các ca chụp và can thiệp mạch vành, vải không dệt y tế 5 lớp SMMMS. Được tiệt trùng bằng khí EO. Bộ khăn bao gồm: + Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp, vải SMMMS, màng phim PE xanh, kích thước 200cm x 240cm: 01 cái + Bao chụp đầu đèn, màng phim PE trong, kích thước Ø65cm: 01 cái + Bao kính chắn chì, màng phim PE trong, kích thước 75cm x 100cm: 01 cái + Tấm phủ bàn dụng cụ, màng phim PE trong, kích thước 150cm x 180cm: 01 cái + Tấm phủ chắn chì, màng phim PE trong, kích thước 100cm x 140cm: 01 cái + Bao đựng remote, màng phim PE trong, kích thước 10cm x 26cm: 01 cái + Khăn lót, màng phim PE trong, kích thước 50cm x 60cm: 01 cái + Khăn chụp mạch vành 2 lỗ đùi và 1 lỗ tay, vải SMMMS, vải thấm, màng phim PE trong, kích thước 220cm x 370cm: 01 cái | Bộ | 1500
5 | Găng tay cao su y tế | Chất liệu: latex tự nhiên hoặc tương đương, có bột, chưa tiệt trùng Kích thước: các cỡ Chiều dài: ≥240mm | Đôi | 2300000
6 | Găng tay phẫu thuật | Có phủ bột chống dính, bề mặt nhẵn hoặc nhám Kích cỡ: Size 6.5 - 8 Chiều dài: 275 - 282mm (± 5-7mm) Chiều rộng bàn tay: 83 - 102mm (± 5-6mm) | Đôi | 400000
7 | Găng tay phẫu thuật | Có phủ bột chống dính, bề mặt nhẵn hoặc nhám Kích cỡ: Size 6.5 - 8 Chiều dài: 275 - 282mm (± 5-7mm) Chiều rộng bàn tay: 83 - 102mm (± 5-6mm) Tiệt trùng bằng khí EO | Đôi | 250000
8 | Găng tay phẫu thuật | Có phủ bột chống dính, cổ tay dài, tay trái tay phải riêng biệt Kích cỡ: Size 7 Chiều dài tối thiểu: 450 mm Chiều rộng bàn tay: 89mm ± 5mm Tiệt trùng bằng khí EO | Đôi | 3500
II. | Phần 2: Chỉ phẫu thuật
1 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 0, dài ≥ 75cm x 10 sợi | Tép | 1000
2 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 2/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 2000
3 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 1800
4 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 3/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤26mm | Tép | 7000
5 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 4/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤18mm | Tép | 4500
6 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 5/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤16mm | Tép | 600
7 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 5/0, dài ≥76cm, kim tròn 3/8C dài ≤10mm | Tép | 100
8 | Chỉ không tan đa sợi | Chỉ không tan đa sợi số 6/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤13mm | Tép | 100
9 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 2/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài 26-30mm | Tép | 5000
10 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 3/0, dài 70- 75 cm, kim tam giác 3/8C dài ≤26 mm | Tép | 40000
11 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 4/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài 18-19 mm | Tép | 600
12 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 5/0, dài ≥75cm, kim tam giác 3/8C dài ≤16 mm | Tép | 200
13 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 6/0, dài ≥45cm, kim tam giác 3/8C dài ≤12mm | Tép | 400
14 | Chỉ không tan đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide số 10/0, dài ≥30cm, kim hình thang 3/8C dài ≤6 mm | Tép | 300
15 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 2/0, dài ≥120cm, kim tròn đầu cắt 1/2C dài ≤26mm | Tép | 500
16 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 3/0, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 250
17 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 4/0, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤22mm | Tép | 250
18 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 5/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤13mm | Tép | 250
19 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 6/0, dài ≥75cm, kim tròn 3/8C dài ≤13mm | Tép | 200
20 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 7/0, dài ≥60cm, kim tròn 3/8C dài ≤6.4mm | Tép | 200
21 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 1000
22 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 1, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤40mm | Tép | 12000
23 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 2/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 12000
24 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 300
25 | Chỉ tan chậm tự nhiên | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 4/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 400
26 | Chỉ tan nhanh tự nhiên | Chỉ tan nhanh tự nhiên số 2/0 dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 10000
27 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 1, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤40mm được phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate hoặc tương đương | Tép | 40000
28 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 2/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm được phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate hoặc tương đương | Tép | 2000
29 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm được phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate hoặc tương đương | Tép | 3000
30 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 4/0, dài ≥75cm, kim tròn 1/2C dài ≤18mm được phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate hoặc tương đương | Tép | 2000
31 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid số 2/0, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤36mm | Tép | 10000
32 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 1, dài ≥90cm, kim tròn 1/2C dài ≤48mm | Tép | 800
33 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 2/0, dài ≥70cm, kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 200
34 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0, dài ≥70cm kim tròn 1/2C dài ≤26mm | Tép | 200
35 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, dài ≥70cm, kim tròn 1/2C dài ≤20mm | Tép | 200
36 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0, dài ≥70cm kim tròn 3/8C dài ≤13mm | Tép | 200
37 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 6/0, dài ≥70cm kim tròn 1/2C dài ≤13mm | Tép | 200
38 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 7/0, dài ≥70cm kim tròn 3/8C dài ≤9mm | Tép | 300
39 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polyglecaprone số 3/0, dài ≥70cm kim tròn 1/2C dài ≤18mm | Tép | 200
40 | Chỉ thép không tiêu | Chỉ thép không gỉ, không kim số 1, dài ≤40cm | Tép | 200
41 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu | Chỉ tiêu tự nhiên sinh học đơn sợi liền kim, dài ≥75cm. Kim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, phủ silicone, dài ≤15mm | Tép | 3540
III. | Phần 3: Vật tư dùng trong dao mổ điện siêu âm Harmonic
1 | Dao siêu âm dùng trong mổ hở | Chiều dài cán ≥23cm, đường kính ≥5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết nối được với dây dao dùng trong nội soi và mổ hở, có công nghệ thích ứng mô và có chống dính. | Cái | 30
2 | Dao siêu âm dùng trong mổ hở | Chiều dài cán ≥9cm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5 mm và mạch bạch huyết, kết nối với dây dao dùng trong mổ hở, dùng trong mổ mở bướu giáp, có công nghệ thích ứng mô. | Cái | 50
3 | Dao siêu âm dùng trong mổ nội soi | Chiều dài cán ≥36cm, đường kính ≥5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết nối được với dây dao dùng trong nội soi và mổ hở, có công nghệ thích ứng mô và có chống dính. | Cái | 50
4 | Dây dao siêu âm mổ hở | Bộ phận tạo ra xung động siêu âm, kết nối giữa máy phát Harmonic và dao siêu âm. Dây dao được lập trình với một bộ đếm để giới hạn thực hiện được tối đa 100 lần phẫu thuật. | Cái | 4
5 | Dây dao siêu âm nội soi | Bộ phận tạo ra xung động siêu âm, kết nối giữa máy phát Harmonic và dao siêu âm. Dây dao được lập trình với một bộ đếm để giới hạn thực hiện được tối đa 95 lần phẫu thuật. | Cái | 4
6 | Băng đựng hóa chất | - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Mỗi băng gồm ≥10 cell mỗi cell chứa ≤1.8ml H2O2 58% | Băng | 300
IV. | Phần 4: Vật tư dùng trong thay khớp háng nhân tạo
1 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | • Chuôi xương đùi: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Phủ 2 lớp: Titanium và HA hoặc tương đương - Góc cổ chuôi 135°. Cổ chuôi 12/14, 5°40', hình elip - Kích cỡ: 9-16 bước tăng 1, tương ứng với chiều dài từ 130-170mm • Ổ cối bán phần: - Vật liệu: Thép không rỉ và polyethylene hoặc tương đương - Đường kính 42-60mm bước tăng 2 • Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương - Đường kính: 22.2mm, 28mm Đóng gói tiệt trùng | Bộ | 200
2 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng loại chuôi dài liền một khối | • Chuôi xương đùi: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Phủ 2 lớp: Titanium và HA hoặc tương đương - Cổ chuôi 12/14, 5°40', hình elip - Chuôi có 2 lỗ bắt vít điều chỉnh - Kích cỡ: 12-16mm, chiều dài chuôi: 200-300mm - Vít điều chỉnh: đường kính 5.5mm, dài 28-55mm; đường kính 5.5mm, dài 30-35mm. • Ổ cối bán phần: - Vật liệu: Thép không rỉ và polyethylene hoặc tương đương - Đường kính 42-60mm bước tăng 2 • Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương - Đường kính: 22.2mm, 28mm Đóng gói tiệt trùng | Bộ | 20
3 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại | • Chuôi xương đùi: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Phủ 2 lớp: Titanium và HA hoặc tương đương - Góc cổ chuôi 135°. Cổ chuôi 12/14, 5°40', hình elip - Kích cỡ: 8-16 bước tăng 1, tương ứng với chiều dài từ 87-170mm • Ổ cối: - Vật liệu: Hợp kim Titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Phủ 2 lớp: Titanium và HA hoặc tương đương - Ổ cối bắt vít hoặc không bắt vít và có ≥8 đinh cố định • Lớp đệm: - Vật liệu: Polyethylene hoặc tương đương - Kích cỡ: 46-62mm bước tăng 2 • Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương - Đường kính 28mm • Vít ổ cối: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Đường kính 5.5mm, dài 25-45mm Đóng gói tiệt trùng | Bộ | 20
4 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic | • Chuôi xương đùi: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Phủ 2 lớp: Titanium và HA hoặc tương đương - Góc cổ chuôi 135°. Cổ chuôi 12/14, 5°40', hình elip - Kích cỡ: 8-16 bước tăng 1, tương ứng với chiều dài từ 87-170mm • Ổ cối: - Vật liệu: Hợp kim Titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Phủ 2 lớp: Titanium và HA hoặc tương đương - Ổ cối bắt vít và có 4 đinh chống xoay - Kích cỡ: 46-62mm bước tăng 2 • Lớp đệm: - Vật liệu: Alumina (Ceramic) hoặc tương đương - Kích cỡ: 36-48mm • Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: Alumina (Ceramic) hoặc tương đương - Đường kính 28mm, 32mm • Vít ổ cối: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Đường kính 5.5mm, dài 25-45mm Đóng gói tiệt trùng | Bộ | 30
5 | Bộ khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng chỏm Ceramic | • Chuôi xương đùi: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Phủ 2 lớp: Titanium và HA hoặc tương đương - Góc cổ chuôi 135°. Cổ chuôi 12/14, 5°40', hình elip - Kích cỡ: 9-16 bước tăng 1, tương ứng với chiều dài từ 130-170mm • Ổ cối (cup): - Vật liệu: Hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum hoặc tương đương - Bề mặt ngoài được phủ 2 lớp áp lực chân không: lớp bên dưới phủ titanium, lớp bên trên phủ hydroxyapatite. Vành ngoài có 10 đinh cố định chống xoay và chống lật. - Kích cỡ: 48-60mm • Lớp đệm: - Vật liệu: Polyethylene hoặc tương đương - Kích cỡ: 48-60mm bước tăng 2 • Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: Alumina (Ceramic) hoặc tương đương - Đường kính: 28mm Đóng gói tiệt trùng | Bộ | 40
6 | Bộ khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng chỏm thép không gỉ | • Chuôi xương đùi: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium hoặc tương đương - Phủ 2 lớp: Titanium và HA hoặc tương đương - Góc cổ chuôi 135°. Cổ chuôi 12/14, 5°40', hình elip - Kích cỡ: 9-16 bước tăng 1, tương ứng với chiều dài từ 130-170mm • Ổ cối (cup): - Vật liệu: Hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum hoặc tương đương - Ổ cối không bắt vít. Bề mặt ngoài được phủ 2 lớp áp lực chân không: lớp bên dưới phủ titanium, lớp bên trên phủ hydroxyapatite. Vành ngoài có 6 đinh, trên đỉnh có 4 đinh cố định chống xoay và chống lật. - Kích cỡ: 44-60mm • Lớp đệm: - Vật liệu: Polyethylene hoặc tương đương - Lớp đệm chuyển động đôi - Kích cỡ: 44-60mm bước tăng 2 • Đầu xương đùi (chỏm): - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tương đương - Đường kính: 22.2mm, 28mm Đóng gói tiệt trùng | Bộ | 30
V. | Phần 5: Vật tư dùng trong phẫu thuật dây chằng chéo
1 | Vít dây chằng chéo tự tiêu | Chất liệu PLA 70% + Beta Tricalcium phosphate 30% (β-TCP) hoặc tương đương Đường kính: 6 - 11mm; Chiều dài: 20 - 35mm. Tiệt trùng | Cái | 30
2 | Vít treo mảnh ghép gân | Bao gồm: 1 nút titan, 1 vòng polyethylene terephthalate (PET), 2 sợi kéo polyethylene terephthalate hoặc tương đương. Chiều dài vòng dây treo: 15 - 40mm Tiệt trùng | Cái | 60
3 | Dây dẫn dịch | Dùng cho phẫu thuật nội soi khớp, chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không có DEHP Dây dẫn nước áp lực trong nội soi khớp, có 2 đầu nước vào và 1 đầu nước ra được điều chỉnh khóa an toàn. Tiệt trùng | Cái | 40
4 | Lưỡi bào khớp | Sử dụng công nghệ cửa sổ 3 lớp kết hợp vừa cắt xương vừa cắt bỏ mô. Chiều dài: 85-130mm tương đương đường kính: 3-5mm. Dùng 1 lần | Cái | 30
5 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio | Đầu đốt lưỡng cực sử dụng sóng RF, sử dụng 1 lần. Dây hút nước dài 35cm, dây điện kết nối với tay cầm dài 4m. Loại đầu đốt cong 900 và 450, chiều dài 150mm. Dùng cho phẫu thuật nội soi khớp háng, khớp gối và khớp vai. | Cái | 40
6 | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài Thiết kế khóa 3 điểm. Vòng tự điều chỉnh bao phủ đường kính từ 15-60mm. Lực kéo cao: 900 N. | Cái | 30
VI. | Phần 6: Vật tư đinh, nẹp, vít
1 | Bộ đinh nội tủy vùng liên mấu chuyển | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương 1/Đinh: đường kính đầu đinh ≤16mm, đường kính lõi ≤4.2mm, khoảng cách từ vít đến đầu đinh ≤43mm, góc vít với đinh ≤130 độ. + Đinh nội tủy rỗng nòng loại ngắn: Đường kính 9.2-11mm, dài 170-240mm + Loại đinh nội tủy rỗng nòng (loại dài), chiều dài bổ sung trái/ phải: đường kính 9.2-11mm, dài 320-440mm. Đóng gói tiệt trùng 2/ Vít khoá: đường kính ≤10mm, dài 70-120mm bước tăng 5mm 3/ Vít chốt khóa ngang đường kính ≥5mm, dài 26-80mm, bước tăng 2mm, dài 85-100mm, bước tăng 5mm 4/ Nắp đinh ≤40mm. | Bộ | 70
2 | Bộ đinh gãy liên mấu chuyển dùng vít nén tích hợp | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương 1/ Đinh: Đường kính đầu đinh ≤16.25mm, đường kính lõi ≤5.3mm. Khoảng cách từ vít đến đầu trên của đinh ≤44mm, góc vít với đinh ≥125 độ Đường kính 9-12mm, dài 180-200mm tương ứng đoạn đầu xa dài 72.8-92.8mm. Đóng gói tiệt trùng. 2/ Dùng vít nén đường kính ≤7mm, dài 30/60-120mm, bước tăng 5mm. 3/ Dùng vít khóa tích hợp đường kính ≤10mm, dài 65-120mm, bước tăng 5mm. 4/ Dùng vít chốt khóa ngang đường kính ≥5mm, dài 26-80mm, bước tăng 2mm, dài 85-100mm, bước tăng 5mm. 5/ Dùng nắp đinh vít dài ≤17mm | Bộ | 30
3 | Bộ đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương 1/Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng: Đường kính 8.5-10mm dài 255-375mm bước tăng 15mm, đa hướng có 5 lỗ đầu gần và 4 lỗ đầu xa phù hợp với nhiều mức độ độ kết hợp thân xương chày. Đường kính lõi ≤4.2mm, góc nghiêng ≤10 độ. Đóng gói tiệt trùng 2/ Dùng 5-9 vít chốt khóa ngang ≤4.5mm x 24-88mm bước tăng 2mm phụ thuộc chỉ định phẫu thuật. 3/ Dùng nắp đinh dài 5-15mm. | Bộ | 130
4 | Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng đa hướng | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương 1/ Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng: Đường kính lõi ≤5.1mm, góc nghiêng ≥6 độ. Đường kính 9.5-11mm, dài 320-440mm. Loại cải tiến dùng cho gãy thân xương đùi và gãy liên mấu chuyển. Đóng gói tiệt trùng 2/ Dùng 2 vít khóa, đường kính ≤6.4mm, dài 65 - 115mm với bước tăng 5mm hướng cổ xương đùi tạo góc với đinh ≥50 độ. 3/ Dùng 2 vít chốt khóa ngang cố định chống xoay, chống lún đường kính ≥5mm, dài 26-80mm, bước tăng 2mm, dài 85-100mm, bước tăng 5mm. 4/ Dùng nắp đinh dài bổ sung 5-20mm | Bộ | 80
5 | Nẹp bản nhỏ nén ép ít tiếp xúc | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Nep 5-10 lỗ tương đương với chiều dài 64-129mm, dày ≤3mm, rộng ≤12mm Dùng vít xương cứng 3.5mm | Cái | 120
6 | Nẹp bản rộng nén ép ít tiếp xúc | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Nẹp 6-18 lỗ tương ứng chiều dài 106-322mm, dày ≤6mm, rộng ≤17.5mm, khoảng cách giữa các lỗ ≤18mm, sử dụng kết hợp vít xương cứng 4.5mm hoặc vít xốp 6.5mm. Dùng vít xương cứng 4.5mm | Cái | 30
7 | Nẹp khóa cẳng tay | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Thân rộng 10mm, dày ≤3mm, các lỗ 5-12 lỗ tương ứng chiều dài 69-160mm, khoảng cách giữa các lỗ ≤13mm. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng | Cái | 40
8 | Nẹp khóa cẳng chân/ cánh tay | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Thân nẹp rộng ≤13.5mm, dày ≤4.6mm, khoảng cách giữa các lỗ vít ≤18mm Các lỗ thân 6-14 lỗ tương ứng chiều dài 109-253mm Lỗ vít kết hợp, dùng vít khóa 5.0mm kết hợp vít xương cứng 4.5mm tự taro. Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 150
9 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Loại trái/ phải Đầu nẹp 9 lỗ đầu, rộng ≤18.3mm, dày ≤3.8mm, có móc Thân rộng ≤11.3mm, dày ≤3.8mm, có 6-10 lỗ tương ứng chiều dài 142-194mm. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm, tự taro Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 70
10 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong: Đầu nẹp 3 lỗ dùng vít khóa 2.7mm, rộng ≤11mm, dày ≤2.5mm, có 3-13 lỗ tương ứng chiều dài 58-188mm, khoảng cách lỗ ≤13mm, có trái/ phải Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài: Đầu nẹp có móc, 5 lỗ, rộng ≤21.2mm, dày ≤2.5mm dùng vít khóa 2.7mm Thân rộng ≤11mm, dày ≤2.5mm, có 3-13 lỗ tương ứng chiều dài 65-195mm, khoảng cách lỗ ≤13mm, có trái/ phải. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 2.7, 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 10
11 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Đầu nẹp 7 lỗ, rộng ≤32mm, dày ≤5.5mm Thân rộng ≤16.1mm, dày ≤5.5mm, , có từ 5-13 lỗ tương ứng chiều dài 161-321mm, khoảng cách giữa các lỗ ≤20mm Lỗ vít kết hợp dùng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm tự taro. Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 90
12 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Đầu nẹp 9 lỗ, dày ≤3mm, rộng ≤20.2mm Dày ≤3mm, thân rộng ≤12.4mm, đầu nẹp rộng ≤20.2mm, các lỗ thân 3-12 lỗ tương ứng chiều dài 90-242mm. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 60
13 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Loại trái/phải 3 lỗ đầu, thân rộng ≤15.5mm, dày ≤4.5mm Thân 3-13 lỗ tương ứng chiều dài 105-305mm, khoảng cách giữa các lỗ ≤20mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm kết hợp vít xương cứng 4.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 150
14 | Nẹp khóa mắt cá chân | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Đầu nẹp 5 lỗ, rộng ≤30 mm, dày ≤3mm. Thân nẹp rộng ≤14mm, dày ≤3mm, 3-13 lỗ tương ứng chiều dài 84-214m, khoảng cách giữa các lỗ ≤13mm Lỗ vít kết hợp sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 120
15 | Nẹp khóa mắc xích | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Thân nẹp rộng ≤10mm, dày ≤3mm, các lỗ 6-12 lỗ tương ứng chiều dài 76-148mm, khoảng cách lỗ ≤12mm. Dùng vít khóa 3.5mm Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 20
16 | Nẹp khóa xương đòn | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Thân rộng ≤10mm, dày ≤3mm, khoảng cách giữa các lỗ ≤13mm. Các lỗ thân 6-10 lỗ tương ứng chiều dài 88-137mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro. Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 140
17 | Nẹp khóa xương đùi | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Thân nẹp rộng ≤17.5mm, dày ≤5.5mm, có 6-18 lỗ tương ứng chiều dài 110-326mm, khoảng cách giữa các lỗ ≤18mm. Lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0 và vít xương cứng 4.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 10
18 | Nẹp mắt xích | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Nẹp 5-13 lỗ tương đương chiều dài 60-156mm. Dày ≤3mm, rộng ≤10mm, khoảng cách giữa các lỗ là ≤12mm. Dùng vít xương cứng 3.5mm, tự taro | Cái | 130
19 | Vít khóa | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Vít khóa đường kính 3.5mm: đường kính mũ vít ≤5.0mm, đường kính thân vít 3.5mm, ren ≤1mm, đường kính lõi ≤2.5mm, dài 12-42 bước tăng 2mm, dài 45-60mm bước tăng 5mm. | Cái | 4000
20 | Vít khoá | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Vít khóa 5.0mm: đường kính mũ vít ≤7.0mm, đường kính thân vít 5.0mm, ren ≤1.2mm, đường kính lõi 3.5mm dài 14-50mm bước tăng 2mm, dài 55-110mm bước tăng 5mm | Cái | 1500
21 | Vít khóa rỗng nòng | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Đường kính thân vít 6.5mm, ren ≤2.75mm, đường kính lõi 2.65mm, dài 60-120mm, bước tăng 5mm | Cái | 60
22 | Vít xốp | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Đường kính 4.0mm, dài 14 - 60mm, bước tăng 2mm | Cái | 100
23 | Vít xốp | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Đường kính 6.5mm, ren dài ≤32mm, dài 45-95mm, bước tăng 5mm. | Cái | 60
24 | Vít xương cứng | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Vít xương cứng 3.5mm: đường kính thân vít 3.5mm, ren ≤1.25mm, đường kính lõi 2mm, dài 10-50mm, bước tăng 2mm, tự taro. | Cái | 3000
25 | Vít xương cứng | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Vít xương cứng 4.5mm: đường kính thân vít 4.5mm, ren ≤1.25mm, đường kính lõi 2mm, dài 20-60mm, tự taro, bước tăng 2mm | Cái | 1000
26 | Khung cố định ngoài cẳng chân | Khung cố định ngoài cẳng chân gồm 2 thanh ren thép 316 hoặc tương đương, đường kính ≤8mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ. Bộ cố định ngoài cẳng chân gồm 01 khung và 4 đinh răng Schanz đường kính 5.0mm. | Bộ | 20
27 | Nẹp khóa khớp cùng đòn | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Thân rộng ≤11mm, dày ≤3.1mm, khoảng cách giữa các lỗ ≤15mm Các lỗ thân 4-7 lỗ tương ứng chiều dài 63.5-110mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 4
28 | Vít khoá | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Vít khóa đường kính 2.7mm: đường kính mũ vít ≤3.5mm, đường kính thân vít 2.7mm, ren ≤0.75mm, đường kính lõi 1.5mm, dài 10-48mm bước tăng 2mm, dài 50-60mm bước tăng 5mm, tự taro | Cái | 1200
29 | Bộ cố định ngoài chữ T | Khung cố định ngoài chữ T gồm 2 thanh ren đường kính 8mm, 2 thanh ren đường kính 6mm, 12 khối chữ nhật, 10 bu lông, 28 đai ốc thép không rỉ. Bộ cố định ngoài chữ T gồm 01 khung và 5 đinh răng Schanz đường kính 5.0mm. | Bộ | 30
30 | Bộ cố định ngoài gần khớp | Khung cố định ngoài gần khớp gồm 1 thanh trơn cong nửa vòng, 1 thanh thẳng trơn đường kính ≤8mm, 1 thanh răng đường kính ≤6mm, 12 khối chữ nhật, 25 bu lông, 4 đai ốc thép không rỉ. Bộ cố định ngoài gần khớp gồm 01 khung và 6 đinh răng Schanz đường kính 5.0mm. | Bộ | 2
31 | Bộ cố định ngoài tay | Khung cố định ngoài tay gồm 2 thanh ren đường kính ≤6mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ. Bộ cố định ngoài tay gồm 01 khung và 4 đinh răng Schanz đường kính 3.5mm | Bộ | 3
32 | Bộ cố định ngoài khung chậu | Khung cố định ngoài khung chậu gồm 2 thanh cong đường kính ≤8mm; 3 thanh ren đường kính ≤6mm dài 360-400mm; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc thép không rỉ. Bộ cố định ngoài khung chậu gồm 1 khung và 4 đinh răng Schanz đường kính 5.0mm. | Bộ | 5
33 | Đinh Kirshner | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Đinh không ren, một đầu nhọn, đường kính 1.0-5.0mm dài 150-300mm. | Cái | 1200
34 | Đinh Kirshner | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Có ren, đường kính 0.8-2.5mm, dài 150-225mm, chiều dài ren 18-20mm | Cái | 300
35 | Đinh nội tủy dẻo | Chất liệu titanium hoặc tương đương Đường kính 2.0-4.0mm | Cái | 300
36 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Nẹp phân biệt trái/phải Đầu nẹp rộng 19.5mm, 3-8 lỗ thân tương ứng chiều dài 51-99mm Đầu nẹp rộng 22mm, 3-8 lỗ thân tương ứng chiều dài 54-102mm Đầu nẹp dùng vít khóa 2.4mm hoặc vít khóa 2.7mm Thân nẹp kết hợp dùng vít khóa đường kính 2.7mm và vít xương cứng đường kính 2.7mm Đóng gói tiệt trùng | Cái | 120
37 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Nẹp phân biệt trái/phải Đầu nẹp 4 lỗ, rộng 28mm, thân 3/5 lỗ tương ứng chiều dài 47.8/65.8mm, dùng vít khóa 2.5/2.7mm Đầu nẹp 5 lỗ, rộng 35mm, thân 3/5 lỗ tương ứng chiều dài 48.5/66.5mm, dùng vít khóa 2.5/2.7mm Thân rộng 9mm, dày 2mm, khoảng cách giữa các lỗ 9mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 2.7mm kết hợp vít xương cứng 2.7mm, tự taro Đóng gói tiệt trùng | Cái | 100
38 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay loại dài | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Thân rộng 9mm, dày 2mm, khoảng cách giữa các lỗ 9mm Đầu nẹp 4 lỗ, thân 8-12 lỗ tương ứng chiều dài 100-140mm, dùng vít khóa 2.5/2.7mm Lỗ kết hợp dùng vít khóa 2.7mm kết hợp vít xương cứng 2.7mm, tự taro Đóng gói tiệt trùng | Cái | 20
39 | Vít xương cứng | Chất liệu titanium alloy hoặc tương đương Vít xương cứng đường kính 2.7mm: đường kính đầu vít 3.5mm, đường kính thân vít 2.7mm, ren 0.75mm, đường kính lõi 1.5mm, dài 6-48mm bước tăng 2mm, 50-60mm bước tăng 5mm, tự taro | Cái | 480
VII. | Phần 7: Bông băng gạc
1 | Băng cuộn y tế | Kích thước: ≥ (0.1m x 2.5m). Là dạng gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100% | Cuộn | 63000
2 | Băng keo hấp nhiệt y tế | Kích thước: ≥(12mm x 55m) Có các vạch chỉ thị hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước | Cuộn | 500
3 | Băng keo cá nhân vải | Kích thước: ≥(2cm x 6cm) Băng keo co giãn tốt và có độ dính cao, gạc phủ lớp lưới polyethylene chống dính | Miếng | 900000
4 | Băng keo lụa | Kích thước: ≥(2.5cm x 5m). Chất liệu bằng vải lụa, keo Zinc oxide | Cuộn | 150000
5 | Băng dính giấy cuộn | Kích thước: ≥(2.5cm x 5m). Chất liệu 100% sợi viscose nền không đan dệt, keo Acrylic | Cuộn | 500
6 | Băng keo thun co giãn | Kích thước: ≥(6cm x 4.5m) Cố định khớp, băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide | Cuộn | 500
7 | Băng keo thun co giãn | Kích thước: ≥(8cm x 4.5m) Cố định khớp, băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide | Cuộn | 5000
8 | Băng phim vô trùng | Kích thước: ≥(10cm x 12cm) Màng phim trong suốt | Miếng | 1000
9 | Băng phim vô trùng | Kích thước: ≥(6cm x 7cm) Màng phim trong suốt | Miếng | 800
10 | Băng thun 3 móc | Kích thước: ≥(0.1m x 3m) Độ dãn tối đa 6m, được làm từ sợi polyester và cao su thiên nhiên | Cuộn | 28000
11 | Băng cố định vết thương | Kích thước: ≥(10cm x 4.5m) Làm từ thạch cao liền gạc | Cuộn | 9500
12 | Băng cố định vết thương | Kích thước: ≥(15cm x 4.5m) Làm từ thạch cao liền gạc | Cuộn | 7000
13 | Bông y tế | Bông thấm nước, không tiệt trùng, được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, màu trắng, không mùi | Kg | 2000
14 | Bông y tế | Bông không hút nước làm từ 100% sợi bông, không loại mỡ. Sợi mảnh, mềm, trơn, có độ đàn hồi cao, không mùi, bông chưa tẩy trắng có màu hơi ngà vàng bóng. | Kg | 400
15 | Bông viên | Kích thước: ≥(2.5cm x 3.5cm) hoặc ≥(3.5cm x 4cm). Được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, chỉ có sợi bông, không mùi, sợi mảnh, mềm, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, màu trắng tự nhiên sau tẩy, không dùng chất tạo màu | Kg | 3500
16 | Gạc y tế | Khổ ≥0.8m. Được dệt từ sợi cotton 100%. Sợi chắc, mịn, không ẩm ướt, không mùi, màu trắng, không dùng chất tạo màu, chỉ có sợi bông, không tạp chất | Mét | 40000
17 | Gạc dẫn lưu | Kích thước: ≥(0.01m x 2m x 4lớp). Làm từ vải không dệt, không có mùi, tiệt trùng bằng khí EO | Cuộn | 600
18 | Gạc ép sọ não | Kích thước: ≥(2cm x 8cm x 4lớp). Làm bằng nguyên liệu gạc sản xuất từ vải không dệt 100%, không có mùi, tiệt trùng bằng khí EO Gói/ ≥ 20 miếng | Gói | 1000
19 | Gạc ép sọ não | Kích thước: ≥(1cm x 8cm x 4lớp). Làm bằng nguyên liệu gạc sản xuất từ vải không dệt 100%, không có mùi, tiệt trùng bằng khí EO Gói/ ≥ 20 miếng | Gói | 600
20 | Gạc phẫu thuật ổ bụng có cản quang | Kích thước: ≥(40cm x 40cm x 6 lớp). Được dệt từ sợi cotton 100%. Sợi chắc, mịn, không ẩm ướt, không mùi, màu trắng, không dùng chất tạo màu trắng, chỉ có sợi bông, không tạp chất, tiệt trùng bằng khí EO Đóng gói: 01 miếng/gói | Gói | 75000
21 | Gạc phẫu thuật ổ bụng có cản quang | Kích thước: ≥(40cm x 40cm x 6 lớp). Được dệt từ sợi cotton 100%. Sợi chắc, mịn, không ẩm ướt, không mùi, màu trắng, không dùng chất tạo màu trắng, chỉ có sợi bông, không tạp chất, tiệt trùng bằng khí EO Đóng gói: 05 miếng/gói | Gói | 15000
22 | Gạc y tế | Kích thước: ≥(7.5cm x 7.5cm x 8 lớp). Được dệt từ sợi cotton 100%. Sợi chắc, mịn, không ẩm ướt, không mùi, hút nước, màu trắng, không dùng chất tạo màu trắng, tiệt trùng bằng khí EO | Miếng | 4000000
23 | Xốp cầm máu | Kích thước: ≥(5cm x 8cm) Vật liệu cầm máu bằng collagen tự nhiên, dạng bông xốp, màu trắng, tự tan hoàn toàn sau khoảng 3 tuần. | Miếng | 400
24 | Vật liệu cầm máu tự tiêu | Kích thước: ≥(7cm x 5cm x1cm) Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng. Độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm. Tự tiêu hoàn toàn sau 4 -6 tuần. | Miếng | 1600
25 | Vật liệu cầm máu tiệt trùng | Kích thước: ≥(10cm x 20cm) Vật liệu cầm máu tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp | Miếng | 200
26 | Vật liệu cầm máu tiệt trùng | Kích thước: ≥(5.1cm x 10.2cm) Vật liệu cầm máu dạng bông xốp tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hoá tái tổ hợp | Miếng | 100
VIII. | Phần 8: Vật tư dùng cho máy chạy thận nhân tạo
1 | Dây chạy thận nhân tạo | Chất liệu: Polyvinylchloride hoặc tương đương, không Pyrogenic, không Latex. Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu: ≥(8 x 12 x 410mm) Có túi ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch. | Bộ | 10000
2 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận nhân tạo bằng thép không gỉ hoặc tương đương Kích cỡ: 16G Chiều dài kim: ≥25mm Dây nối làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride hoặc tương đương, không chứa Pyrogenic và không Latex Chiều dài dây nối: ≥300mm Tiệt trùng | Cây | 100000
3 | Quả lọc thận nhân tạo | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron hoặc tương đương, không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. Diện tích: ≥1.5 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥20 (ml/giờ/mmHg). Tiệt trùng | Quả | 10000
IX. | Phần 9: Vật tư dùng trong phẫu thuật
1 | Tay cầm dụng cụ cắt-khâu mổ nội soi đa năng | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng, có chế độ trợ lực dùng trong phẫu thuật nội soi Cán dài 16cm, gập góc 45 độ mỗi bên, xoay băng ghim 360 độ Tương thích với băng ghim đầu thẳng và đầu ngắn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi | Cái | 100
2 | Băng ghim cắt - khâu mô nội soi đa năng | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi Chất liệu ghim: titanium hoặc tương đương Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên Chiều dài băng ghim 45-60mm gồm đầu thẳng và đầu ngắn Chiều cao ghim mở từ 2.5-5.0mm Chiều cao ghim đóng từ 1.0-2.2mm Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng có chế độ trợ lực bằng điện và cơ | Cái | 300
3 | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng dùng trong mổ mở | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng các cỡ 60mm, 80mm dùng trong phẫu thuật mổ mở. - Chiều dài trục: 240-260mm - Bề mặt chống trượt - Nút bắn ghim từ cả hai phía - Tương thích với băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ mở | Cái | 110
4 | Băng ghim khâu nối dùng cho phẫu thuật mổ mở | Băng đạn (ghim khâu) khâu cắt nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở các cỡ 60mm, 80mm - Chiều cao ghim mở: 3.8mm và 4.8mm - Chiều cao ghim đóng: 1.5mm và 2.0mm - Lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở | Cái | 1000
5 | Dụng cụ khâu nối tròn các cỡ | Dụng cụ khâu cắt nối vòng 3 hàng ghim Chất liệu: titanium nguyên chất hoặc tương đương - Chiều cao ghim mở: 4.5mm - Chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh được: 1.0-2.5mm - Đường kính lòng cắt: 16-22mm - Đường kính ngoài: 25-32mm - Thiết kế 3 hàng ghim, số lượng ghim: 33, 36, 42. | Cái | 100
6 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo | Dụng cụ khâu cắt dùng trong mổ trĩ 3 hàng ghim - Bao gồm chỉ Polypropylene số 0 màu xanh, chiều dài 90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn, 26mm - Đường kính 34mm - Chiều cao ghim mở: 3.5mm - Chiều cao ghim đóng: 0.75-1.5mm - Thiết kế 3 hàng ghim, số lượng ghim: 48 ghim, thể tích buồng chứa 14cc - Ghim bằng titanium nguyên chất hoặc tương đương - Ống nong hậu môn có chia vạch. | Cái | 200
7 | Trocar nội soi | Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi, không dao - Đường kính 5-12mm - Chiều dài: 95-98mm - Van bốn mảnh - Thân có rãnh cố định - Đầu lõi đâm hình mũi cánh chim | Cái | 500

## HCXN
PHỤ LỤC 02
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1254/TYC-BVNT ngày 09/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Hóa chất dùng cho máy miễn dịch tự động Tosoh (Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động AIA-900/Tosoh-Nhật Bản)
1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP Hộp/ ≥100 test | Hộp | 30
2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CEA Hộp/ ≥100 test | Hộp | 30
3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 19-9 Hộp/ ≥100 test | Hộp | 18
4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 125 | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 125 Hộp/ ≥100 test | Hộp | 18
5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 15-3 Hộp/ ≥100 test | Hộp | 12
6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA II | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA Hộp/ ≥100 test | Hộp | 26
7 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH Hộp/ ≥100 test | Hộp | 70
8 | Hóa chất xét nghiệm định lượng iFT3 | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của thỏ kháng T3 Hộp/ ≥100 test | Hộp | 70
9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 Hộp/ ≥100 test | Hộp | 60
10 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Tg | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng Tg Hộp/ ≥100 test | Hộp | 18
11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng βHCG II | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng βHCG II Hộp/ ≥100 test | Hộp | 18
12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng cTnI3G | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CTNI3RD-GEN Hộp/ ≥100 test | Hộp | 180
13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FER | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng Ferritin Hộp/ ≥100 test | Hộp | 30
14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAb | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với HBsAb Hộp/ ≥100 test | Hộp | 40
15 | Hoá chất xét nghiệm định lượng HBsAg | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBs Hộp/ ≥100 test | Hộp | 30
16 | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBsAg | Huyết thanh của người chứa nồng độ không xác định của HbsAg và Huyết thanh người có chứa nồng độ xác định được của HbsAg Hộp/ 4 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
17 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của AFP và Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của AFP Hộp/ 4 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
18 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của CEA và Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của CEA Hộp/ 4 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
19 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Protein nền không chứa nồng độ CA 19-9 có thể phát hiện được và Protein nền chứa nồng độ CA 19-9 được chỉ định Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
20 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 125 | Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 125 và Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 125 Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
21 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 15-3 và chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 15-3 Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
22 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSA II | Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của PSA và Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ được chỉ định của PSA Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
23 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH(3G) | Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của TSH và Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của TSH 3RD-GEN Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 10
24 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng iFT3 | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT3 và Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT3 Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 10
25 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT4 và Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT4 Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 10
26 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tg | Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của Tg và Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của Tg Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
27 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng βHCG II | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của βHCG và Huyết thanh người chứa nồng độ βHCG được chỉ định Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
28 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng cTnI3G | Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của cTnI và Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ được chỉ định của cTnI Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 10
29 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FER | Huyết thanh người có chứa nồng độ không xác định được của Ferritin và Huyết thanh người có chứa nồng độ xác định được của Ferritin Hộp/ 4 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
30 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBsAb | Albumin Huyết thanh của bò chứa nồng độ không xác định của HbsAb và Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ xác định được của HbsAb Hộp/ 12 lọ x (≥1ml) | Hộp | 8
31 | Hóa chất kiểm tra mức I | Hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 1 Hộp/ 3 lọ x (≥5ml) | Hộp | 16
32 | Hóa chất kiểm tra mức II | Hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 2 Hộp/ 3 lọ x (≥5ml) | Hộp | 16
33 | Hóa chất kiểm tra mức III | Hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 3 Hộp/ 3 lọ x (≥5ml) | Hộp | 16
34 | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm HBVAb | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm HBVAb Hộp/ 4 lọ x (≥4ml) | Hộp | 6
35 | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm Tg | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm Tg Hộp/ 4 lọ x (≥1ml) | Hộp | 18
36 | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm HBVAg | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm HBsAg Hộp/ 12 lọ x (≥2ml) | Hộp | 8
37 | Hoá chất rửa | Hóa chất rửa, dung dịch đệm với chất tẩy và chất kìm hãm vi khuẩn Hộp/ 4 lọ x (≥100ml) | Hộp | 150
38 | Hoá chất pha loãng | Hóa chất pha loãng, dung dịch đệm với chất tẩy Hộp/ 4 lọ x (≥100ml) | Hộp | 120
39 | Hoá chất nền | Hóa chất nền, chất đệm chứa chất bảo quản natri azide Hộp/ 2 lọ x (≥100ml) | Hộp | 140
40 | Cốc hoá chất | Cốc hóa chất Detector Standardization Test Cup Hộp/ ≥200 cái | Hộp | 8
41 | Cốc hoá chất | Cốc hóa chất Sample Treatment Cup Hộp/ ≥200 cái | Hộp | 8
42 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm | Đầu côn nhựa hút mẫu bệnh phẩm Hộp/ ≥1000 cái | Hộp | 80
43 | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm Hộp/ ≥1000 cái | Hộp | 15
II. | Phần 2: Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Randox (Tương thích với máy phân tích sinh hóa RX Modena/Furuno Electric Co., Ltd/Japan)
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Glucose trong huyết thanh và nước tiểu Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) | Hộp | 100
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ urea trong huyết thanh hoặc huyết tương và nước tiểu Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥7ml) | Hộp | 50
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Uric Acid trong huyết thanh hoặc huyết tương và nước tiểu Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥7ml) | Hộp | 20
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥7ml) | Hộp | 80
5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥7ml) | Hộp | 45
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương bằng phương pháp UV Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥7ml) | Hộp | 45
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng trong ống nghiệm nồng độ L-K-Glutamyltransferase (K-GT) hoạt động trong huyết thanh và huyết tương Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥7ml) | Hộp | 45
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) | Hộp | 50
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥9ml) | Hộp | 50
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ LDL Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥9ml) | Hộp | 50
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Triglycerides trong huyết thanh Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) | Hộp | 40
12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥8ml) | Hộp | 15
13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Direct Bilirubin trong huyết thanh và huyết tương Hộp/ 4 lọ x (≥20ml) + 4 lọ x (≥8ml) | Hộp | 15
14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ C-reactive protein (CRP) trong huyết thanh hoặc huyết tương Hộp/ 4 lọ x (≥10ml) + 4 lọ x (≥10ml) | Hộp | 20
15 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | Chất hiệu chuẩn CRP trên các hệ thống sinh hóa Hộp/ 6 lọ x (≥1ml) | Hộp | 10
16 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP mức 1 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm CRP siêu nhạy mức 1 Hộp/ 10 x (≥1ml) | Hộp | 12
17 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm CRP siêu nhạy mức 2 Hộp/ 10 x (≥1ml) | Hộp | 12
18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng mức 3 Hộp/ 20 lọ x (≥5ml) | Hộp | 6
19 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa để rửa đầu dò và cuvette Hộp/ 1 lọ x (≥500ml) | Hộp | 35
20 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, để làm sạch cuvette Hộp/ 1 lọ x (≥500ml) | Hộp | 35
21 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 Hộp/ 20 lọ x (≥5ml) | Hộp | 8
22 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 3 Hộp/ 20 lọ x (≥5ml) | Hộp | 8
23 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL/HDL Cholesterol trực tiếp | Chất hiệu chuẩn in vitro phương pháp đo quang HDL & LDL Cholesterol Hộp/ 3 lọ x (≥1ml) | Hộp | 50
24 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Lipid mức 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng của Direct HDL, Direct LDL, Lipoprotein (a), Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, Cholesterol and Triglyceride trên các thiết bị phân tích sinh hóa lâm sàng mức 1 Hộp/ 5 x (≥1ml) | Hộp | 50
25 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Lipid mức 2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng của Direct HDL, Direct LDL, Lipoprotein (a), Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, Cholesterol and Triglyceride trên các thiết bị phân tích sinh hóa lâm sàng mức 2 Hộp/ 5 x (≥1ml) | Hộp | 50
26 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Lipid mức 3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng của Direct HDL, Direct LDL, Lipoprotein (a), Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, Cholesterol and Triglyceride trên các thiết bị phân tích sinh hóa lâm sàng mức 3 Hộp/ 5 x (≥1ml) | Hộp | 50
27 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Hộp/≥2.5L | Hộp | 8
28 | Bóng đèn máy sinh hoá | Bóng đèn Halogen dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Tuổi thọ ≥1000 giờ | Hộp | 20
29 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch làm sạch cho dòng sản phẩm RX, kết nối qua đường rửa 1 Hộp/ 6 x (≥25ml) | Hộp | 15
30 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch làm sạch cho dòng sản phẩm RX, kết nối qua đường rửa 2 Hộp/ 6 x (≥25ml) | Hộp | 15