## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1504/TYC-BVNT ngày 21/4/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I | Vật tư dùng trong lọc máu
1 | Quả lọc hấp phụ | Chất liệu: Polystyrene resin hoặc tương đương Phương thức khử trùng: Hấp tự động Thể tích mồi: ≤ 80ml Lưu lượng máu: ≥ 250ml/phút Dải hấp phụ: 5 ~ 30kDa Diện tích hấp phụ: ≥ 56.000m2 Nội trở: ≤ 4kPa Áp suất chịu đựng: ≥ 100kPa Độ chịu lực của hạt: 8.1N Kích thước lỗ: 3 - 30nm | Cái | 1000
2 | Quả lọc hấp phụ | Chất liệu: Vật liệu hấp phụ: là các hạt Resin; Vỏ được làm bằng vật liệu Polycarbonate, hoặc tương đương Thể tích hấp phụ: ≥ 130ml Thể tích khoang máu: ≤ 115ml Lưu lượng máu: ≥ 250ml/phút Dải hấp phụ: 5 ~ 30kDa Diện tích hấp phụ: ≥ 52.000m2 Nội trở tối đa: ≤ 4kPa Áp suất chịu đựng: ≥ 100kPa Độ chịu lực của hạt: 8.1N Tiệt trùng bằng tia Gamma | Cái | 1000
3 | Quả lọc hấp phụ | Chất liệu: Vật liệu hấp phụ: là các hạt Resin; Vỏ được làm bằng vật liệu Polycarbonate, hoặc tương đương Thể tích hấp phụ: ≥ 230ml Thể tích khoang máu: ≤ 145ml Lưu lượng máu: ≥ 250ml/phút Dải hấp phụ: 500 ~ 10kDa Diện tích hấp phụ: ≥ 70.000m2 Nội trở tối đa: ≤ 4kPa Áp suất chịu đựng: ≥ 100kPa Độ chịu lực của hạt: 8.1N Tiệt trùng bằng tia Gamma | Cái | 20
4 | Quả lọc thận nhân tạo | Chất liệu màng: Polyethersulfone, chất liệu vỏ PC, hoặc tương đương Diện tích màng: 1.6m2 Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 20 ml/h/mmHg Thể tích mồi: ≤ 86 ml Độ dày màng: khoảng 40µm Đường kính trong: khoảng 200µm Áp suất xuyên màng tối đa: ≥ 500mmHg Tiệt trùng | Cái | 10000
5 | Quả lọc thận nhân tạo | Chất liệu màng: Polyethersulfone, chất liệu vỏ PC, hoặc tương đương Diện tích màng: 1.8m2 Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 22ml/h/mmHg Thể tích mồi: ≤ 99 ml Độ dày màng: khoảng 40µm Đường kính trong: khoảng 200µm Áp suất xuyên màng tối đa: ≥ 500mmHg Tiệt trùng | Cái | 5000
6 | Kim dùng trong lọc máu thận nhân tạo | Chất liệu: PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP Kim 16 - 17G x 1" (≥ 25mm) Tổng chiều dài: 370 ± 10mm Có cánh bướm xoay được quanh kim Tiệt trùng | Cái | 80000
7 | Bộ dây dùng trong lọc máu thận nhân tạo | Bộ dây bao gồm: dây động mạch và dây tĩnh mạch (2 trong 1) Chất liệu: Nhựa PVC dẻo hoặc tương đương, không chứa chất gây sốt Chiều dài: ≥ 350mm Đường kính bầu tĩnh mạch khoảng 20mm Có cổng tiêm ở dây động mạch Tiệt trùng | Bộ | 20000
8 | Phin lọc khí | Là bộ phận thiết yếu trong chạy thận nhân tạo Thân làm bằng chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương (không chứa DEHP), màng lọc bằng chất liệu PTFE hoặc tương đương Tác dung: kháng khuẩn, lọc khí, bảo vệ bệnh nhân và thiết bị khỏi sự lây nhiễm chéo Kích thước: ≥ (23.4 x 27.15mm) Tiệt trùng | Cái | 1000
9 | Bộ catheter chạy thận nhân tạo 2 nhánh thẳng | Catheter được làm bằng chất liệu TPU (Thermoplastic Urethane) hoặc tương đương, có đường cản quang Cỡ 12Fr, dài 15 - 20cm Dây dẫn chữ J 0.035'', chiều dài ≥ 72cm, làm bằng hợp kim Nitinol Kim 18G, chiều dài ≥ 7cm Dao mổ số 11 Bơm tiêm ≥ 5ml Que nong: 1 cái 12Fr, chiều dài ≥ 15cm | Cái | 500
II | Vật tư dùng trong lọc máu nhi
1 | Catheter chạy thận 2 nòng | Thân catheter nguyên liệu Polyurethan hoặc tương đương, đặc biệt hai nhánh nối phụ nguyên liệu silicon mềm, trong suốt giúp dễ quan sát và an toàn, chiều dài ≥ 11cm Đầu tip mềm thiết kế hình nón giúp đưa vào dễ dàng, ngăn ngừa chấn thương Các phụ kiện: Catheter 6.5Fr dài ≥ 11cm, Dây dẫn đường Nitinol đầu J 0.018'' dài ≥ 50cm, Cây nong 7Fr dài ≥ 10cm , Bơm tiêm ≥ 5ml, Kim dẫn đường thẳng 20G dài ≥ 4cm, Dao mổ số 11 | Cái | 2
2 | Catheter chạy thận 2 nòng | Thân catheter nguyên liệu Polyurethan hoặc tương đương, đặc biệt hai nhánh nối phụ nguyên liệu silicon mềm, trong suốt giúp dễ quan sát và an toàn, chiều dài ≥ 11cm Đầu tip mềm thiết kế hình nón giúp đưa vào dễ dàng, ngăn ngừa chấn thương Các phụ kiện : Catheter 8.5Fr dài 11cm, Dây dẫn đường Nitinol đầu J 0.035'' dài ≥ 70cm, Cây nong 9Fr dài ≥ 10cm , Bơm tiêm ≥ 5ml, Kim Y dẫn đường 18G dài ≥ 7cm, Dao mổ số 11 | Cái | 2
3 | Màng lọc và dây lọc | Quả lọc máu liên tục tương thích với máy lọc máu Prismaflex kèm bộ dây dẫn Chất liệu như sau hoặc tương đương: Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer; Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate; Ống dẫn: PVC; Cartridge: PETG Tiệt trùng: EO Thông số hoạt động của quả lọc: - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66.6 - Thể tích máu (±10%): 93ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0.6m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 50 - 180 ml/phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 11kg | Bộ | 2
4 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường loại cho trẻ em có van khóa lấy mẫu máu kín Bao gồm: 2 đoạn dây được mã hóa theo màu, khóa 4 ngã, 1 khóa lấy mẫu máu kín, transducer DPT 3cc, dây truyền dịch IV 0.16''-60L Thông số kỹ thuật + Quá áp -400 đến 6000 mmHg + Cân bằng tại 0: ±40mmHg + Điều kiện cân bằng 100 ±3mmHg + Độ nhạy: 5.0µ V/V/mmHg ± 1% + Trở kháng đầu vào (kích thích): 1800 - 3300ohms + Trở kháng đầu ra: 285 - 315ohms + Nhiệt độ hoạt động: 15 - 40°C + Áp lực hoạt động: -30 đến 300mmHg + Tốc độ dòng thấp (3ml/hr) 1.9ml < dòng < 5.0ml/hr ~ 276 mmHg. Tốc độ dòng cao (125ml/phút) ~276mmHg + Đối xứng đầu dò (Symmetry): 1 ±5% | Bộ | 50

## HCXN
PHỤ LỤC 02
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1504/TYC-BVNT ngày 21/4/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I | Phần 1: Test nhanh
1 | Test sốt rét | Định tính phát hiện kháng nguyên Plasmodium falciparum (Pf) HRP-II và Plasmodium vivax (Pv) pLDH trong máu toàn phần của người | Test | 600
2 | Test chẩn đoán viêm gan B | Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt siêu vi B (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương | Test | 28000
3 | Test chẩn đoán viêm gan C | Định tính phát hiện kháng thể kháng vi rút HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương | Test | 8000
4 | Test chẩn đoán HIV | Định tính phát hiện kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 (bao gồm nhóm O) và/hoặc HIV tuýp 2 trong máu toàn phần, huyết thanh, hoặc huyết tương Được ban hành trong Hướng dẫn Quản lý điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bộ Y tế hiện hành Được ban hành trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương | Test | 11000
5 | Test chẩn đoán giang mai | Định tính phát hiện kháng thể kháng Syphilis trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương | Test | 12000
6 | Test thử sốt xuất huyết | Định tính phát hiện kháng nguyên Dengue trong huyết thanh hoặc huyết tương | Test | 26000
7 | Test thử sốt xuất huyết | Định tính phát hiện các kháng thể IgM/IgG kháng Dengue trong huyết thanh hoặc huyết tương | Test | 7000
8 | Test chẩn đoán H.Pylori | Định tính phát hiện kháng nguyên H.Pylori trong phân | Test | 700
9 | Test chẩn đoán lao | Định tính phát hiện kháng thể IgM, IgG kháng lao Mycobacterium tuberculosis trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương | Test | 1800
10 | Test nhanh xét nghiệm chất gây nghiện 4 chân | Phát hiện định tính các nhóm chất gây nghiện trong nước tiểu: - MOP - Amphetamine - Methamphetamine - THC Độ nhạy ≥ 99.6%; Độ đặc hiệu ≥ 99.6% | Test | 9000
11 | Test nhanh xét nghiệm chất gây nghiện | Phát hiện định tính nhóm chất gây nghiện trong nước tiểu: Heroin | Test | 1000
12 | Test nhanh xét nghiệm chất gây nghiện | Phát hiện định tính nhóm chất gây nghiện trong nước tiểu: Morphine | Test | 1000
13 | Test nhanh xét nghiệm chất gây nghiện | Phát hiện định tính nhóm chất gây nghiện trong nước tiểu: Opiates | Test | 1000
14 | Test thử dạ dày | Dùng để phát hiện nhanh H.Pylori có trong mẫu bệnh phẩm hoặc môi trường nuôi cấy | Test | 15000
15 | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng EV71 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần | Test | 50
II | Phần 2: Hóa chất dùng cho xét nghiệm viêm gan
1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng siêu nhạy HBsAg | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính và định lượng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B | Test | 2100
2 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B | Test | 12978
3 | Hóa chất xét nghiệm HBsAb | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính và định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (Anti-HBs) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích hỗ trợ chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B, xác định hiệu quả của tiêm ngừa virus viêm gan B và giám sát hiệu quả điều trị | Test | 12978
4 | Hóa chất xét nghiệm HBcAb | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng nguyên lõi virus viêm gan B (Anti-HBc) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B | Test | 3024
5 | Hóa chất xét nghiệm HBcIgM | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể IgM với kháng nguyên lõi virus viêm gan B (Anti-HBc IgM) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B | Test | 2100
6 | Hóa chất xét nghiệm HBeAg | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên e virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán và kiểm tra nhiễm virus viêm gan B | Test | 3528
7 | Hóa chất xét nghiệm HBeAb | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể với kháng nguyên e virus viêm gan B (Anti-HBe) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ chẩn đoán và kiểm tra nhiễm virus viêm gan B | Test | 3528
8 | Hóa chất xét nghiệm HBcrAg | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định lượng kháng nguyên liên quan đến lõi virus viêm gan B (HBcrAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán virus viêm gan B và giám sát hiệu quả điều trị | Test | 2100
9 | Hóa chất xét nghiệm HCVAb | Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C | Test | 12978
10 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBcrAg | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBcrAg | ml | 45
11 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HCVAb | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HCVAb | ml | 90
12 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBsAg | ml | 225
13 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsAb | QC cho các xét nghiệm Anti-HAV, Anti-HBs | ml | 90
14 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBsAg | Hóa chất chuẩn hóa xét nghiệm HBsAg | ml | 36
15 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg | ml | 20
16 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAb-N | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAb | ml | 21
17 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBcAb-N | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBcAb | ml | 21
18 | Dung dịch pha loãng bệnh phẩm 1 | Sử dụng để pha loãng mẫu | ml | 36000
19 | Dung dịch cơ chất | Thuốc thử dùng cho phản ứng enzym trong hệ thống | ml | 45000
20 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm | Sử dụng để hút mẫu bệnh phẩm Hộp/ ≥ (12 x 96 tips) | Hộp | 150
21 | Dung dịch rửa hệ thống | Thuốc thử dùng để rửa hệ thống | ml | 180000
22 | Cổng pha loãng | Sử dụng để pha loãng mẫu, kiểm tra cơ chất và chất lượng nước | Cái | 630
23 | Lọc CO2 | Sử dụng để ngăn chặn sự hư hỏng của dung dịch cơ chất | Ống | 36
24 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBcAb | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBcAb | ml | 90
25 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBcIgM | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBcIgM | ml | 90
26 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBeAg | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBeAg | ml | 90
27 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBeAb | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBeAb | ml | 90
III. | Phần 3: Hóa chất dùng trong định danh và kháng sinh đồ tự động
1 | Thạch Chromagar | Đĩa thạch có chứa môi trường được sử dụng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa ≥ 90mm Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophan, Agar pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C | Đĩa | 1200
2 | Môi trường vận chuyển Stuart | Ống chứa ≥ 5ml môi trường để vận chuyển Neisseria và các sinh vật khó tính khác Thành phần: Sodium glycerophosphate, Sodium thioglycollate, Cysteine hydrochloride, Calcium chloride, Methylene blue, Agar pH 7.4 ± 0.2 ở 25°C | Ống | 360
3 | Môi trường tăng sinh Thioglycollate Medium | Ống chứa ≥ 5ml môi trường lỏng dùng để nuôi cấy tất cả các vi khuẩn hiếu khí, kị khí và vi hiếu khí Thành phần: Lab-Lemco powder, Yeast extract, Peptone, Glucose, Sodium chloride, Sodium thioglycollate, Methylene blue, Agar pH 7.2 ± 0.2 ở 25°C | Ống | 360
4 | Môi trường tăng sinh BHI | Ống chứa ≥ 5ml môi trường giàu chất dinh dưỡng dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate pH 7.4 ± 0.2 ở 25°C | Ống | 2400
5 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để nhuộm vi sinh vật từ mẫu nuôi cấy hoặc mẫu bệnh phẩm theo phương pháp nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Decolor và Safranin Bộ/ 4 chai x (≥ 100ml) | Bộ | 72
6 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbol Fuchsin, Hydrochloric acid in ethanol và Methylene Blue. Bộ/ 3 chai x (≥ 100ml) | Bộ | 18
7 | Que cấy vi sinh | Kích cỡ 10ul, dùng để lấy mẫu bệnh phẩm | Cái | 1200
8 | Thạch máu (BA) | Đĩa thạch có chứa môi trường được sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa ≥ 90mm Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C | Đĩa | 7200
9 | Thạch Chocolate (CA) | Đĩa thạch có chứa môi trường được sử dụng để nuôi cấy các loại vi sinh vật khó mọc. Đĩa ≥ 90mm Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated horse blood, Agar pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C | Đĩa | 7200
10 | Thạch Sabouraud (SAB) | Đĩa thạch có chứa môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, nấm men. Đĩa ≥ 90mm Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar pH 5.6 ± 0.2 ở 25°C | Đĩa | 1200
11 | Thạch SS | Đĩa thạch có chứa môi trường sử dụng cho phân lập Salmonella và một số Shigella trong các mẫu bệnh phẩm. Đĩa ≥ 90mm Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane Thành phần: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Amonium ferric citrate, Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Agar pH 7.4 ± 0.2 ở 25°C | Đĩa | 600
12 | Thạch Mac Conkey | Đĩa thạch có chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đĩa ≥ 90mm Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar pH 7.1 ± 0.2 ở 25°C | Đĩa | 960
13 | Que tăm bông | Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng EO | Que | 12000
14 | Bộ xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn không lên men | Bộ xét nghiệm bao gồm thẻ xét nghiệm và các hoá chất để định danh và làm kháng sinh đồ - Loại thẻ: tích hợp định danh (24 giếng) và kháng sinh đồ (72 giếng) - Mẫu: Khuẩn lạc vi khuẩn - Xét nghiệm độ nhạy cảm sử dụng Phương pháp pha loãng vi lượng thể lỏng để kiểm tra độ nhạy của vi khuẩn không lên men với các loại hoá chất xét nghiệm theo các tài liệu CLSI - Danh sách kháng sinh bao gồm: Piperacillin, Ceftazidime, Cefepime, Ticarcillinclavulanate, Piperacillintazobactam, CefperazoneSulbactam, Ampicillinsulbactam, Ceftriaxone, Meropenem, Aztreonam, Gentamicin, Amikacin, TrimethoprimSulfamethoxazole, Tigecycline, Chloramphenicol, Tobramycin, Ciprofloxacin, Levofloxacin, Minocycline, Colistin, Tetracycline | Test | 1500
15 | Bộ xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Neisseria, Haemophilus và các vi khuẩn khó nuôi cấy khác | Bộ xét nghiệm bao gồm thẻ xét nghiệm và các hoá chất để định danh và làm kháng sinh đồ Loại thẻ: tích hợp định danh và kháng sinh đồ, có 24 giếng phần định danh và 72 giếng phần kháng sinh đồ Mẫu: khuẩn lạc vi khuẩn Xét nghiệm độ nhạy cảm sử dụng Phương pháp pha loãng vi lượng thể lỏng để kiểm tra độ nhạy của Neisseria, Haemophilus và các vi khuẩn khó nuôi cấy khác với các loại hoá chất xét nghiệm theo các tài liệu CLSI Danh sách kháng sinh bao gồm: Ampicillin, Chloramphenicol, Ampicillin sulbactam, Cefuroxime, Cefixime, Amoxicillinclavulanic acid, Meropenem, Ceftriaxone, Cefepime, Aztreonam, Lomefloxacin, Azithromycin, Erythromycin, Clindamycin, Tetracycline, Levofloxacin, Rifampin, Trimethoprimsulfamethoxazole, X determiner relying test, V determiner relying test | Test | 800
16 | Bộ xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ cho họ vi khuẩn đường ruột | Bộ xét nghiệm bao gồm thẻ xét nghiệm và các hoá chất để định danh và làm kháng sinh đồ Loại thẻ: tích hợp định danh và kháng sinh đồ, có 32 giếng phần định danh và 64 giếng phần kháng sinh đồ Mẫu: Khuẩn lạc vi khuẩn Nguyên lí xét nghiệm: Xét nghiệm độ nhạy cảm sử dụng Phương pháp pha loãng vi lượng thể lỏng để kiểm tra độ nhạy của Enterobacteriaceae với các loại hoá chất xét nghiệm theo các tài liệu CLSI Danh sách kháng sinh bao gồm: Ampicillin, Cefuroxime, Cefoxitin, Cefperazone Sulbactam, Piperacillintazobactam, Cefepime, Cefazolin, Ceftazidime, Aztreonam, Meropenem, Ceftriaxone, Tigecycline, Colistin, Minocycline, Trimethoprimsulfamethoxazole, Gentamicin, Amikacin, Nitrofurantoin, Levofloxacin, Ampicillinsulbactam | Test | 2800
17 | Bộ xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ cho họ vi khuẩn Micrococcaceae | Bộ xét nghiệm bao gồm thẻ xét nghiệm và các hoá chất để định danh và làm kháng sinh đồ Loại thẻ: tích hợp định danh và kháng sinh đồ, có 32 giếng phần định danh và 64 giếng phần kháng sinh đồ Mẫu: khuẩn lạc vi khuẩn Xét nghiệm độ nhạy cảm sử dụng Phương pháp pha loãng vi lượng thể lỏng để kiểm tra độ nhạy của Micrococcaceae với các loại hoá chất xét nghiệm theo các tài liệu CLSI Danh sách kháng sinh bao gồm: Oxacillin, Cefoxitin, Penicillin, Levofloxacin, Trimethoprimsulfamethoxazole, Vancomycin, Linezolid, Moxifloxacin, Gatifloxacin, Deoxytetracycline, Rifampin, Azithromycin, Nitrofurantoin, Gentamicin, Erythromycin, Clindamycin, Teicoplanin, Daptomycin, Inducible Clindamycin Resistance | Test | 1500
18 | Bộ xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ cho Streptococcus | Bộ xét nghiệm bao gồm thẻ xét nghiệm và các hoá chất để định danh và làm kháng sinh đồ Loại thẻ: tích hợp định danh và kháng sinh đồ, có 32 giếng phần định danh và 64 giếng phần kháng sinh đồ Mẫu: Khuẩn lạc vi khuẩn Nguyên lí xét nghiệm: xét nghiệm độ nhạy cảm sử dụng Phương pháp pha loãng vi lượng thể lỏng để kiểm tra độ nhạy của Streptococcus với các loại hoá chất xét nghiệm theo các tài liệu CLSI Các kháng sinh bao gồm: Penicillin, Ampicillin, Meropenem, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Levofloxacin, Erythromycin, Clindamycin, Daptomycin, Linezolid, Nitrofurantoin, Teicoplanin, Tetracycline, Vancomycin, Trimethoprimsulfamethoxazole, Rifampin, Erythromycin/Clindamycin, Gentamicin, Nitrocefin | Test | 1500
19 | Bộ xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ cho nấm men | Bộ xét nghiệm bao gồm thẻ xét nghiệm và các hoá chất để định danh và làm kháng sinh đồ Loại thẻ: tích hợp định danh (32 giếng) và kháng sinh đồ (64 giếng) Mẫu: Khuẩn lạc vi khuẩn Nguyên lí xét nghiệm: Xét nghiệm độ nhạy cảm sử dụng Phương pháp pha loãng vi lượng thể lỏng để kiểm tra độ nhạy của nấm men (yeast-like fungi) với các loại hoá chất xét nghiệm theo các tài liệu CLSI Danh sách kháng sinh bao gồm: Flucytosine, Amphotericin B, Ketoconazole, Itraconazole, Fluconazole, Caspofungin, Micafungin, Voriconazole | Test | 1300
20 | Đĩa giấy Optochin | Được sử dụng để phân biệt Streptococcus pneumoniae và Streptococci viridans Nồng độ Optochin 5mcg Đường kính ≥ 6mm Bảo quản ở 2 - 8°C | Đĩa | 840
21 | Đĩa giấy Oxidase | Được sử dụng để phát hiện quá trình sản xuất oxidase bởi các vi sinh vật như Neisseria, Campylobacter, Pseudomonas Đường kính ≥ 10mm Bảo quản ở 2 - 8°C | Đĩa | 840
22 | Đầu tip | Đầu tip được đóng gói riêng từng cái Gói/ ≥ 100 cái | Gói | 72
1 | Test chẩn đoán H.Pylori | Xét nghiệm định tính vi khuẩn H.Pylori qua hơi thở, Urea-C13 75mg | Test | 5600
IV. | Phần 4: Hóa chất dùng cho máy miễn dịch tự động Tosoh (Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động AIA-900/Tosoh-Nhật Bản)
1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 10
2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 50
3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng iFT3 | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của thỏ kháng T3 Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 50
4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 50
5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng βHCG II | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng βHCG II Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 8
6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FER | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng Ferritin Hộp/ ≥ 100 test | Hộp | 3
7 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của AFP và Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của AFP Hộp/ 4 lọ x (≥ 1ml) | Hộp | 2
8 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH(3G) | Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của TSH và Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của TSH 3RD-GEN Hộp/ 12 lọ x (≥ 1ml) | Hộp | 4
9 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng iFT3 | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT3 và Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT3 Hộp/ 12 lọ x (≥ 1ml) | Hộp | 4
10 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT4 và Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT4 Hộp/ 12 lọ x (≥ 1ml) | Hộp | 4
11 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng βHCG II | Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của βHCG và Huyết thanh người chứa nồng độ βHCG được chỉ định Hộp/ 12 lọ x (≥ 1ml) | Hộp | 2
12 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FER | Huyết thanh người có chứa nồng độ không xác định được của Ferritin và Huyết thanh người có chứa nồng độ xác định được của Ferritin Hộp/ 4 lọ x (≥ 1ml) | Hộp | 2
13 | Hóa chất kiểm tra mức I | Hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 1 Hộp/ 3 lọ x (≥ 5ml) | Hộp | 2
14 | Hóa chất kiểm tra mức II | Hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 2 Hộp/ 3 lọ x (≥ 5ml) | Hộp | 2
15 | Hóa chất kiểm tra mức III | Hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 3 Hộp/ 3 lọ x (≥ 5ml) | Hộp | 2
16 | Hoá chất rửa Wash Concentrate | Hóa chất rửa Wash Concentrate, dung dịch đệm với chất tẩy và chất kìm hãm vi khuẩn Hộp/ 4 lọ x (≥ 100ml) | Hộp | 30
17 | Hoá chất pha loãng Diluent Concentrate | Hóa chất pha loãng Diluent Concentrate, dung dịch đệm với chất tẩy Hộp/ 4 lọ x (≥ 100ml) | Hộp | 30
18 | Hoá chất nền Substrate II | Hóa chất nền Substrate Reconstituent II, chất đệm chứa chất bảo quản natri azide Hộp/ 2 lọ x (≥ 100ml) | Hộp | 45
19 | Cốc hoá chất Detecter Standardization Cup | Cốc hóa chất Detector Standardization Test Cup Hộp/ ≥ 200 cái | Hộp | 2
20 | Cốc hoá chất Specimen Treatment Cup | Cốc hóa chất Sample Treatment Cup Hộp/ ≥ 200 cái | Hộp | 2
21 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm | Đầu côn nhựa hút mẫu bệnh phẩm Hộp/ ≥ 1000 cái | Hộp | 30
22 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 15-3 và Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 15-3 Hộp/ 12 lọ x (≥ 1ml) | Hộp | 1