## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG LỌC MÁU NHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1761/TYC-BVNT ngày 08/5/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Catheter chạy thận 2 nòng | Thân catheter nguyên liệu Polyurethan hoặc tương đương, đặc biệt hai nhánh nối phụ nguyên liệu silicon mềm, trong suốt giúp dễ quan sát và an toàn, chiều dài ≥ 11cm Đầu tip mềm thiết kế hình nón giúp đưa vào dễ dàng, ngăn ngừa chấn thương Các phụ kiện: Catheter 6.5Fr dài ≥ 11cm, Dây dẫn đường Nitinol đầu J 0.018'' dài ≥ 50cm, Cây nong 7Fr dài ≥ 10cm , Bơm tiêm ≥ 5ml, Kim dẫn đường thẳng 20G dài ≥ 4cm, Dao mổ số 11 | Cái | 5
2 | Catheter chạy thận 2 nòng | Thân catheter nguyên liệu Polyurethan hoặc tương đương, đặc biệt hai nhánh nối phụ nguyên liệu silicon mềm, trong suốt giúp dễ quan sát và an toàn, chiều dài ≥ 11cm Đầu tip mềm thiết kế hình nón giúp đưa vào dễ dàng, ngăn ngừa chấn thương Các phụ kiện : Catheter 8.5Fr dài 11cm, Dây dẫn đường Nitinol đầu J 0.035'' dài ≥ 70cm, Cây nong 9Fr dài ≥ 10cm , Bơm tiêm ≥ 5ml, Kim Y dẫn đường 18G dài ≥ 7cm, Dao mổ số 11 | Cái | 5
3 | Màng lọc và dây lọc | Quả lọc máu liên tục tương thích với máy lọc máu Prismaflex kèm bộ dây dẫn Chất liệu như sau hoặc tương đương: Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer; Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate; Ống dẫn: PVC; Cartridge: PETG Tiệt trùng: EO Thông số hoạt động của quả lọc: - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66.6 - Thể tích máu (±10%): 93ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0.6m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 50 - 180 ml/phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 11kg | Bộ | 5
4 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường loại cho trẻ em có van khóa lấy mẫu máu kín Bao gồm: 2 đoạn dây được mã hóa theo màu, khóa 4 ngã, 1 khóa lấy mẫu máu kín, transducer DPT 3cc, dây truyền dịch IV 0.16''-60L Thông số kỹ thuật + Quá áp -400 đến 6000 mmHg + Cân bằng tại 0: ±40mmHg + Điều kiện cân bằng 100 ±3mmHg + Độ nhạy: 5.0µ V/V/mmHg ± 1% + Trở kháng đầu vào (kích thích): 1800 - 3300ohms + Trở kháng đầu ra: 285 - 315ohms + Nhiệt độ hoạt động: 15 - 40°C + Áp lực hoạt động: -30 đến 300mmHg + Tốc độ dòng thấp (3ml/hr) 1.9ml < dòng < 5.0ml/hr ~ 276 mmHg. Tốc độ dòng cao (125ml/phút) ~276mmHg + Đối xứng đầu dò (Symmetry): 1 ±5% | Bộ | 50