## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu: 186/TYC-BVNT ngày 14/01/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Bộ dụng cụ tách tiểu cầu (Tương thích với máy tách thành phần máu tự động Com.tec - Fresenius Kabi/Thụy Điển)
1 | Bộ dụng cụ tách tiểu cầu | Bộ kit gạn tách tiểu cầu kim đơn bao gồm : - Túi chứa tiểu cầu thể tích ≥ 1300ml x 2 túi. - Túi chứa huyết tương thể tích ≥ 550ml x 1 túi. - Túi truyền thể tích ≥ 500ml x 1 túi - Túi trống thể tích ≥ 500ml x 1 túi. - Túi chứa mẫu thể tích ≥ 60ml x 2 túi. - Tổng thể tích máu hoặc thể tích dịch ngoại bào : ≤ 254ml - Tráng kít tự động với dung dịch nước muối và chống đông trong quá trình đuổi khí - Chất liệu túi : PVC-BTHC/PVC-DEHP hoặc tương đương. - Tiệt trùng bằng ETO. - Đi kèm 01 túi chống đông thể tích 1000ml. | Bộ | 250
II. | Phần 2: Vật tư sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh
1 | Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích thước: 24cm x 30cm - Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 4
2 | Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích thước: 35.4cm x 35,4cm - Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 6
3 | Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích thước: 35.4cm x 43cm - Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 6
4 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế | - Kích thước: 26cm x 36cm - Tương thích với dòng máy in phim model: DryPix 6000 và DryPix 4000 | Tấm | 180000
5 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế | - Kích thước: 35cm x 43cm - Tương thích với dòng máy in phim model: DryPix 6000 và DryPix 4000 | Tấm | 130000
6 | Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích Thước: 24cm x 30cm - Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 4
7 | Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích Thước: 35.4cm x 35.4cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 6
8 | Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích Thước: 35.4cm x 43cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 6

## HCXN
PHỤ LỤC 02
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu: 186/TYC-BVNT ngày 14/01/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Mua sắm hóa chất xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (Tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Model Yumizen H2500, hãng/nước sản xuất Horiba ABX SAS/Pháp)
1 | Dung dịch pha loãng bạch cầu | Để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit - Dung dịch trong suốt và không màu - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Chất bảo quản (Preservative) <0.1% + Chất diện hoạt (Surfactant) <0.1% Thùng/≥ 20 lít | Thùng | 250
2 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Để xác định bạch cầu và Hemogobin - Dung dịch nước trong suốt và không màu - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Chất tẩy rửa (Detergent) <2.5% Hộp/≥ 01 lít | Hộp | 97
3 | Dung dịch ly giải | Để phân biệt các quần thể phụ có nhân - Dung dịch nước trong suốt và không màu. Mùi cồn nhẹ - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 1% + Cồn (Alcohol) <10% + Chất bảo quản (Preservative) <0.1% Hộp/≥ 01 lít | Hộp | 194
4 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Để đếm bạch cầu và phân loại bạch cầu - Dung dịch nước trong suốt và không màu - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) <0.1% Hộp/≥ 05 lít | Hộp | 160
5 | Dung dịch enzym thủy phân protein | Để làm sạch máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước trong suốt và không màu đến hơi vàng nhạt - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) <5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) <1% + Chất bảo quản (Preservative) <1% Hộp/≥ 01 lít | Hộp | 189
6 | Dung dịch hóa học | Để làm sạch máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng. - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) <5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) <1% Hộp/≥ 0.5 lít | Hộp | 29
7 | Chất đối chiếu đa thông số mức (N) | Để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương Hộp/≥ (2 x 3ml) | Hộp | 35
8 | Chất đối chiếu đa thông số mức (L) | Để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Hộp/≥ (2 x 3ml) | Hộp | 35
9 | Chất đối chiếu đa thông số mức (H) | Để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. Hộp/≥ (2 x 3ml) | Hộp | 35
II. | Phần 2: Mua sắm hóa chất dùng cho máy khí máu (Tương thích với máy phân tích khí máu Gem Premier 3500/Instrumentation Laboratory Co.,/Mỹ)
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 9 thông số | Bộ kit xét nghiệm khí máu, điện giải, chuyển hóa, xét nghiệm các thông số: pH, pO2, pCO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate. Bộ kit bao gồm dung dịch chuẩn, thẻ cảm biến, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối và được bảo quản ở nhiệt độ phòng Khoảng đo: pH 6.80 to 7.80 0.01; pCO2: 5-115mmHg; pO2: 0-760 mmHg; Na+: 100-200 mmol/L; K+: 0.1-20.0 mmol/L; Ca++: 0.10-5.00 mmol/L; Glu: 5-500mg/dL; Lac: 0.2-15.0 mmol/L; Hct: 15-65% Hộp/≥ 300 test | Hộp | 14
2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm điện giải, khí máu | Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức, mỗi mức 10 ống, mỗi ống 2ml: + Mức 1: giá trị pH mức thấp, pCO2 mức cao phù hợp với nhiễm toan hô hấp; giá trị pO2 mức thấp phù hợp với hoạt động phổi bị suy giảm và giá trị điện giải mức cao (Na+, K+, Cl-, Ca++), giá trị Glucose và Lactate. + Mức 2: giá trị pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glucose và Lactate trong phạm vi tham chiếu đối với các đối tượng bình thường về mặt lâm sàng. + Mức 3: với pH cao, giá trị pCO2 thấp phù hợp với nhiễm kiềm hô hấp, pO2 tăng cao phù hợp với liệu pháp oxy và các giá trị điện giải thấp (Na+, K+, Cl-, Ca++), Glucose thấp và giá trị Lactate cao. Hộp/≥(3x10x2ml) | Hộp | 12
III. | Phần số 3: Mua sắm hóa chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải (Tương thích với máy xét nghiệm điện giải EC 90/Erba Lachema S.R.O/CH Séc)
1 | Hóa chất điện giải 4 thông số Na, K, Cl, Ca | Hiệu chuẩn và định lượng natri, kali, canxi ion hóa và clorua Hộp/≥ 500 test | Hộp | 80
2 | Hóa chất kiểm tra mức bình thường thông số Na, K, Cl, Ca | Theo dõi chính xác và độ chính xác của các xét nghiệm ở mức bình thường Thành phần: từ huyết thanh của con người, chất phụ gia hóa học, chất chiết xuất mô Hộp/≥ (R1:4x5ml; R2: 1x20ml) | Hộp | 6
3 | Hóa chất kiểm tra mức bệnh lý thông số Na, K, Cl, Ca | Theo dõi chính xác và độ chính xác của các xét nghiệm trong nhiều bệnh lý Thành phần: từ huyết thanh của con người, chất phụ gia hóa học, chất chiết xuất mô Hộp/≥ (R1:4x5ml; R2: 1x20ml) | Hộp | 6
4 | Hóa chất rửa đường ống máy điện giải | Làm sạch pipette, kim hút mẫu Hộp/≥ (6x50ml) | Hộp | 6
5 | Dây bơm máy | Dây bơm dùng cho máy điện giải | Cái | 20