## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2116/TYC-BVNT ngày 10/12/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Vật tư tiêu hao
1 | Bóp bóng gây mê | Chất liệu: PVC y tế hoặc tương đương Dung tích: 0.5 -3 lít | Cái | 100
2 | Bao camera nội soi | Kích thước: ≥(15cm x 235cm) Tiệt trùng bằng khí E.O | Cái | 25000
3 | Bộ gây mê giúp thở | Bộ gây mê giúp thở người lớn gồm: 01 ống đầu vào dài ≥1.8m, 01 van APL 40-60cmH2O, 01 túi thở 1-2 lít, 01 co nối khuỷu tay, 02 đầu nối thẳng, 01 ống đầu ra ≥0.4m, 01 ống lượn sóng ≥1m. | Bộ | 100
4 | Bộ gây mê giúp thở | Bộ gây mê giúp thở trẻ em gồm: 01 ống đầu vào dài ≥1.8m, 01 van APL 40 cmH2O, 01 túi thở ≤0.5 lít, 01 co nối khuỷu tay, 02 đầu nối thẳng, 01 ống đầu ra. | Bộ | 100
5 | Lọc khuẩn có cổng đo CO2 | Phin lọc khuẩn, vi rút, có cổng đo CO2. Hiệu quả lọc cao ≥99% | Bộ | 20000
6 | Bơm tiêm cản quang | - Chất liệu PET hoặc tương đương - Bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng 190ml có khoá, không DEHP. - Tiệt trùng bằng khí E.O - Sử dụng cho máy bơm cản quang một nòng Salient | Cái | 2000
7 | Bơm tiêm cản quang | - Bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng 200ml có khoá. - Tiệt trùng bằng khí E.O - Sử dụng cho máy bơm cản quang CT9000 & CT9000 ADV | Cái | 50
8 | Bình phổi thủy tinh | Chất liệu: thủy tinh hoặc tương đương Dung tích: ≥2 lít | Cái | 40
9 | Ống mở khí quản | Chất liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương, có bóng Kích cỡ từ 3.0-9.0mm, dùng 1 lần | Cái | 120
10 | Bộ dẫn lưu vết thương áp lực âm | Chất liệu: Nhựa PP hoặc tương đương Dung tích: ≥400ml Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 1500
11 | Bộ dẫn lưu màng phổi | Chất liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương Co nối tương thích với catheter màng phổi | Cái | 200
12 | Dây nối bình phổi | Chất liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 300
13 | Gel siêu âm | Không gây kích ứng da | Lít | 2000
14 | Giấy in nhiệt | Sử dụng cho máy điện tim 12 cần Kích thước: 210 mm x 140mm x (≥200 tờ) | Xấp | 10
15 | Giấy in nhiệt | Sử dụng cho máy điện tim 6 cần Kích thước: 110mm x 140mm x (≥200 tờ) | Xấp | 100
16 | Giấy in nhiệt | Sử dụng cho máy điện tim 3 cần Kích thước: 63mm x (≥30m) | Cuộn | 5000
17 | Giấy Monitor sản khoa | Kích thước: 152mm x 100mm x (≥150 tờ) | Xấp | 2500
18 | Bộ dây thở | Chất liệu: Nhựa PP hoặc tương đương Bao gồm: dây thở dài 1.6m, co nối chữ Y, co nối khuỷu tay, cổng có khóa | Bộ | 500
19 | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng các cỡ loại dùng 1 lần. Chiều dài: 13 - 75mm. Vĩ/ ≥10 cây | Vĩ | 130000
20 | Lọc khuẩn 3 chức năng | Phin lọc vi khuẩn, vi rút, làm ấm và tạo ẩm, có cổng CO2 Kích cỡ: người lớn, trẻ em Hiệu quả lọc cao: ≥99% | Cái | 2200
21 | Mặt nạ gây mê | Chất liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương, không DEHP Các cỡ, có đệm đảm bảo khít vào mặt bệnh nhân | Cái | 1000
22 | Mặt nạ oxy | Chất liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương Các cỡ: người lớn, trẻ em, sơ sinh, sinh non Chiều dài: ≥2m; Có kẹp mũi và dây, điều chỉnh mũi được, dây đeo đàn hồi | Cái | 2000
23 | Mặt nạ khí dung | Chất liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương Các cỡ: người lớn, trẻ em, sơ sinh, sinh non Chiều dài: ≥2m, dây chống gẫy gập | Cái | 7000
24 | Nón tiệt trùng | Chất liệu: Vải không dệt hoặc tương đương. Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 5000
25 | Tấm lót sản | Nguyên liệu: Vải không dệt hoặc tương đương, không thấm nước Kích thước: ≥(80cm x 80cm) Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 30000
26 | Túi đựng bệnh phẩm | Dùng đựng mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Kích thước: ≥(12cm x 17cm) Tiệt trùng, dùng một lần | Cái | 100
27 | Túi đựng oxy | Chất liệu: PVC, nylon hoặc tương đương, có khóa Dung tích: ≥42 lít | Cái | 80
28 | Túi hậu môn nhân tạo | Túi chứa phân một mảnh Đường kính cắt: 10-70mm | Cái | 700
29 | Kẹp túi hậu môn | Dùng để kẹp túi hậu môn nhân tạo. Chất liệu: Nhựa hoặc tương đương Thiết kế có bản lề hình cong | Cái | 250
30 | Vôi soda | Chất hấp thụ CO2 chuyển từ màu hoa cà nhạt sang tím sẫm cố định dùng trong y tế. | Kg | 300
31 | Ống thông khí hòm nhĩ tai | Chất liệu: Fluoroplastic (FLPL) hoặc tương đương, đường kính: 1.14 - 1.27mm | Cái | 100
32 | Gạc cầm máu mũi | Chất liệu: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate hoặc tương đương Kích thước: ≥(8x1.5x2 cm) | Miếng | 1000
33 | Ống nội khí quản | Chất liệu: PVC, không DEHP, không latex gồm ống khí quản, bóng chèn, ống bơm áp suất, bóng lót, nắp ống, ống thông hút. Các cỡ | Cái | 200
34 | Ống thông tiểu | Chất liệu: cao su tự nhiên, phủ silicone hoặc tương đương, có bóng chèn, thể tích tới 30cc. Loại 2 nhánh, số 8 - 10Fr | Cái | 500
35 | Vòng cao su thắt trĩ | Làm bằng cao su hoặc tương đương, có độ bền cao Hộp/ ≥ 100 cái | Hộp | 4
36 | Bao nylon kính hiển vi | Kích thước: ≥(80x150cm) Tiệt trùng | Cái | 150
37 | Giấy quỳ | Đo độ pH từ 1-14 | Hộp | 5
38 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | - Kim đầu cong G18, dài ≥80mm. - Catheter bằng polyamid và polyurethan hoặc tương đương, có ≥3 lỗ thoát thuốc và đường cản quang. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc ≥0.2 micron, có miếng dán cố định. - Có bơm và kim tiêm thuốc | Bộ | 2000
39 | Lưới đặt thoát vị bẹn | Chất liệu: Polypropylene hoặc tương đương, không tiêu Kích thước: ≥(5 x 10cm) | Miếng | 200
40 | Lưới đặt thoát vị bẹn | Chất liệu: Polypropylene hoặc tương đương, không tiêu Kích thước: ≥(15 x 15cm) | Miếng | 80
41 | Nút serum | Loại cao su tổng hợp, lõi mỏng | Cái | 30000
42 | Nút serum | Loại nhôm trắng | Cái | 60000
43 | Chai thủy tinh | Chất liệu: thủy tinh hoặc tương đương Thể tích ≥500ml | Chai | 5000
44 | Sáp cầm máu xương | Sáp xương. Thành phần 70% sáp ong trắng và 30% vaselin hoặc tương đương | Miếng | 600
45 | Áo chì phòng X-quang | Kích thước (dài x rộng): ≥(100cm x 60cm) Độ dày chì: 0.35mmPb hoặc 0.5mmPb Có khả năng chống lại các tia xạ, tia X-Ray Phù hợp với cả nam và nữ | Cái | 12
46 | Miếng lót điện cực |  | Cái | 600
47 | Cực xốp điện phân |  | Miếng | 400
48 | Kim chọc động mạch | Kích cỡ 18G | Cái | 800
49 | Tấm lắc đôi | Dùng 1 lần RS25 Diện tích dẫn điện: 118cm2 | Cái | 1000
50 | Bộ kim chọc dò động mạch | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn và lấy mẫu máu theo phương pháp Seldinger. Bao gồm: '- Catheter kích cỡ 20G, chất liệu: Fluorinated ethylene propylen (FEP) hoặc tương đương - Kích thước dây dẫn đường: 0,025'' x 25cm - Kim dài 5cm | Bộ | 600
51 | Tạp dề Plastic | Kích thước: ≥(80x120mm) Không tiệt trùng | Cái | 70
52 | Bộ đặt nội khí quản | Dùng cho trẻ sơ sinh Bộ gồm: 03 lưỡi thẳng các số từ 00-1 Bóng đèn Led Bóng đèn tích hợp trong cán pin 01 cán tay cầm pin trung hoặc pin tiểu, 01 hộp đựng | Bộ | 15
53 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ gồm: 03 lưỡi cong các số từ 0-2 Bóng đèn Led Bóng đèn tích hợp trong cán pin 01 cán tay cầm pin trung hoặc pin tiểu, 01 hộp đựng | Bộ | 15
54 | Đầu huyết áp |  | Cái | 150
55 | Bóng đèn vàng da | Loại chữ U | Cái | 200
56 | Bộ dây hút đàm kín | Chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP, có vạch cản quang Dùng cho sơ sinh Dài ≤60cm, Kích cỡ 4-6Fr Đầu nối có cổng bơm nước và cổng truyền thuốc. Tiệt trùng | Bộ | 160
57 | Bộ dây thở dùng 1 lần cho máy HFNC | Bộ dây thở người lớn dùng 1 lần có điện trở nhiệt luồn trong kèm bình làm ẩm. Cannula thở mũi dòng cao dùng 1 lần size L | Bộ | 800
II. | Phần 2: Vật tư dùng trong chụp và can thiệp mạch máu ngoại biên
1 | Bóng nong mạch máu ngoại biên | Tương thích với dây dẫn 0.014". Lớp phủ ái nước kép giảm ma sát Áp suất làm việc bình thường 6atm, áp lực vỡ bóng tối đa 16atm Đường kính bóng: 1.5 - 5mm Chiều dài bóng: 2 - 30cm Chiều dài catheter ≥150cm | Cái | 5
2 | Bóng nong mạch máu ngoại biên | Tương thích dây dẫn 0.018" Lớp phủ ái nước kép giảm ma sát Áp suất làm việc bình thường 6atm, áp lực vỡ bóng tối đa 16atm Đường kính bóng: 2 - 9mm Chiều dài bóng: 2 - 30cm Chiều dài catheter 75 - 150cm | Cái | 5
3 | Bóng nong mạch máu ngoại biên | Tương thích dây dẫn 0.035" Áp suất làm việc bình thường 8atm cho đường kính từ 3 - 7mm và 6atm cho đường kính từ 8 - 12mm, áp lực vỡ bóng tối đa 21atm Đường kính bóng: 3 - 12mm Chiều dài bóng: 2 - 30cm Chiều dài catheter 75 - 130cm | Cái | 10
4 | Bóng nong mạch máu ngoại biên siêu cứng | Tương thích dây dẫn 0.035" Bóng làm bằng vật liệu composite với thiết kế dạng sợi cứng hơn. Áp suất làm việc bình thường 8atm, áp lực vỡ bóng tối đa lên tới 40atm Đường kính bóng 4 - 12mm Chiều dài bóng 2 - 10cm Chiều dài catheter 50 - 75cm | Cái | 5
5 | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc 2 μg/mm2 paclitaxel và chất polysorbate/sorbitol tương thích dây dẫn 0.014" Đường kính bóng: 2 - 4mm Chiều dài bóng: 4 - 15cm Chiều dài catheter 100 - 150cm | Cái | 10
6 | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc 2 μg/mm2 paclitaxel và chất polysorbate/sorbitol tương thích dây dẫn 0.035" Áp suất làm việc bình thường 6, 7atm, áp lực tối đa lên tới 12atm Đường kính bóng: 4 - 12mm Chiều dài bóng: 2 - 15cm Chiều dài catheter 75 - 130cm | Cái | 30
7 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, tương thích dây dẫn 0.014", 0.018" và 0.035" Mỗi nhãn trắng và đen cách nhau 1cm, nhãn kép đánh dấu chiều dài 10cm và 20cm. Chiều dài catheter 65 - 150cm | Cái | 5
8 | Bộ dụng cụ bơm bóng áp lực cao | Bộ dụng cụ bơm bóng áp lực cao: Áp lực tối đa 40atm Thể tích bơm tiêm 30ml Bơm bóng với cả áp suất thấp lẫn áp suất cao; Dung tích ống lớn dễ dàng bơm. | Cái | 100
9 | Vi dây dẫn đường | - Tip load 1.0 - 40.0gf - Đường kính dây 0.014'', 0.018'' - Dây dẫn đơn lõi - Chiều dài 180 - 300cm - Lớp phủ ái nước (trừ đầu tip)/ ái nước trên nền polymer - Hình dạng đầu tip: các loại | Cái | 10
10 | Vi dây dẫn đường | - Tip load 3.0 - 12.0gf, đầu tip nhọn hoặc được định hình sẵn - Đường kính dây 0.014 - 0.018'' - Dây dẫn đa lõi và lõi hình trụ tròn tăng khả năng truyền moment xoắn và độ bền đầu tip cao - Chiều dài 190 - 300cm - Lớp phủ ái nước (trừ đầu tip)/ ái nước trên nền polymer - Hình dạng đầu tip: thẳng/ định hình sẵn | Cái | 10
11 | Bóng nong mạch máu ngoại biên các cỡ | Hệ thống ống thông với lòng trong ống dài 60cm tăng cường lực đẩy cho tổn thương ở đoạn xa Áp lực thường 12atm; áp lực ngưỡng 22atm Dây dẫn tương thích: 0.014" Đường kính: 1.5 - 6mm Chiều dài: 15 - 240mm | Cái | 20
12 | Vi ống thông các loại, các cỡ | Thiết kế ống cho phép xoay cả hai chiều, đầu tip kim loại 0.020" Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.5F/2.3F Dây dẫn tương thích: 0.014" Chiều dài lớp phủ: 23 - 115cm Chiều dài khả dụng: 60 - 150cm | Bộ | 5
13 | Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên | Bóng nong mạch máu ngoại biên (mạch ngoại vi) với lớp phủ Hydrophilic (Bioslide) và lớp phủ Hydrophobic (Xtra). Có hai dạng Monorail và Over the wire với chiều dài khoảng 90cm và 150cm. - Đầu vào vị trí tổn thương 0.017". Đường kính vượt tổn thương 0.030". - Chất liệu: Nybax hoặc Pebax hoặc tương đương - Đường kính bóng: 1.5 - 4.0mm. - Chiều dài bóng: 40 - 220mm. Áp lực tối đa ≤ 14atm (đường kính 1.5 - 3.0mm) và ≤ 12atm (đường kính 3.5 - 4.0mm) Tương thích dây dẫn 0.014" | Cái | 5
14 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc | - Chất liệu Pebax hoặc tương đương - Lớp phủ thuốc công nghệ Transpax hoặc tương đương, mật độ phủ thuốc 2µg/mm². - Đường kính: 2 - 8mm - Chiều dài: 30 - 200mm - Tương thích dây dẫn: 0.014"/0.018" - Chiều dài hệ thống: 80 - 150cm. Ống thông có chiều dài hoạt động 90 cm có một dải đánh dấu ở mức 50 cm và hai dải đánh dấu ở mức 60 cm. Ống thông có chiều dài hoạt động 150 cm có một dải đánh dấu ở 90 cm và hai dải đánh dấu ở mức 100 cm. - Áp suất tối đa ≤ 14 atm. | Cái | 20
15 | Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao | Chất liệu Nybax hoặc tương đương, phủ Mediglide trên thân bóng - Đường kính từ: 3 - 12mm - Chiều dài từ: 20 - 200mm - Tương thích dây dẫn: 0.035" - Chiều dài ống thông (catheter): 40 - 135cm - Áp suất vỡ bóng tối đa ≤ 24 atm | Cái | 10
16 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi | Giá đỡ mạch ngoại vi phủ thuốc Paclitaxel - Chất liệu Nitinol (hợp kim Niken-titan) hoặc tương đương, mật độ phủ thuốc 0.167 μg/mm². - Đầu gần và đầu xa được đánh dấu cản quang bằng Tantali - Đường kinh: 6 - 7mm - Chiều dài: 40 - 150mm - Chiều dài catheter: 75 - 130cm - Sheath tương thích: 6F. Dây dẫn tương thích: 0.035'' | Cái | 5
17 | Khung giá đỡ (stent) ngoại biên tự bung | - Stent làm từ dây siêu hợp kim sinh học có lõi cản quang, được bện thành cấu trúc lưới hình ống, tạo ra một giá đỡ linh hoạt, giãn nở và tự bung. Chất liệu: hợp kim Elgiloy hoặc tương đương Đường kính: 5 - 24 mm. Chiều dài: 20 - 145 mm. Chiều dài trục thân: 75 - 135cm. Dây dẫn tương thích: 0.035". Sheath tương thích: 6 - 12F. | Cái | 5
18 | Khung giá đỡ (stent) ngoại vi | - Chất liệu Nitinol (hợp kim niken-titan) hoặc tương đương. - Đường kính từ: 5 - 8mm - Chiều dài từ: 20 - 200mm - Chiều dài ống thông (catheter): 75 - 130cm - Dây dẫn tương thích: 0.035'' | Cái | 5
19 | Khung giá đỡ (stent) ngoại vi | Giá đỡ mạch ngoại vi (động mạch chậu, đùi nông SFA hoặc động mạch khoeo gần PPA) - Khung giá đỡ làm băng Nitinol (hợp kim Niken -titan) hoặc tương đương. - Đường kính từ : 5 - 14mm - Chiều dài từ: 20 - 120mm - Chiều dài ống thông (catheter): 75 - 120cm. - Dây dẫn tương thích: 0.035'' | Cái | 5
20 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi | - Chất liệu làm bằng thép không gỉ 316L hoặc tương đương, được bung bằng bóng với áp suất nổ ≤ 12atm. - Đường kính: 5 - 10mm có thể nong đường kính tối đa tới 11mm - Chiều dài: 17 - 57mm - Đầu xa catheter 36cm phủ Hydrophilic với công nghệ Hydropass. - Chiều dài ống thông (catheter) 75 - 135cm - Dây dẫn tương thích: 0.035" | Cái | 5
21 | Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên | Lớp phủ silicone Đường kính: 0.014", 0.018" Chiều dài: 130 - 300cm Loại đầu tip: Straight, J-tip Tip Taper: các loại | Cái | 20
22 | Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên | Dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính 0.014", chiều dài 182 - 300 cm. Chất liệu lõi Scitanium hoặc tương đương. Tip load 3gr, 6gr. | Cái | 20
23 | Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên | Đường kính 0.018'', chiều dài lý thuyết 110 - 300 cm. Đầu xa 2cm của dây dẫn có thể tạo hình linh hoạt. Đầu gần của dây dẫn được phủ bằng Polytetrafluoroetylen (PTFE). Tip load 6gr, 8gr. Chiều dài đầu tip 8 - 12 cm | Cái | 20
24 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên | Lớp phủ ái nước giúp tăng độ trơn láng. Đầu xa phủ hydrophilic + Có 3 điểm đánh dấu cản quang + Đường kính: 0.014 - 0.035" + Chiều dài: 65 - 150 cm. | Cái | 5
25 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch | Chất liệu: Polymer hoặc tương đương, tăng cường vòng xoắn Stainless Steel, lớp trong PTFE. Đường kính: 4 - 8F. Chiều dài: 45 - 90cm. Hình dạng ống thông: đầu cong và đầu thẳng. Lớp phủ: Hydrophobic (30cm đầu xa, chỉ 5F, 6F, 7F và chỉ 8F). Marker: Platinum (thấy rõ dưới cản quang). Hệ thống dây dẫn: 0.035" | Cái | 100
26 | Dây dẫn đường | Lõi là hợp kim Nitinol; Lớp ngoài là Polyurethane, phủ Hydrophilic M Coat hoặc tương đương Dạng đầu tip: Straight, Angled Đường kính: 0.035'' Chiều dài dây dẫn: ≥260cm Chiều dài đầu vào linh hoạt: 3cm | Cái | 100
27 | Bơm cản quang | Xilanh 150ml Một bộ gồm: 1 ống tiêm 150ml, 1 ống hút nhanh. Áp suất giới hạn của ống tiêm 350psi/24 bar, áp suất giới hạn của ống nối 350psi/24 bar. Khử trùng EO | Bộ | 150
28 | Dây bơm thuốc cản quang | Chất liệu: Polyurethane hoặc tương đương, không DEHP Áp lực tối đa dòng chảy 1200psi, đường kính trong 0.093'' Chiều dài: 90 - 150cm | Cái | 150
29 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu động mạch vành và các động mạch khác | Thiết kế RX gồm 8 thanh nitinol. Chiều dài dây dẫn: ≥180 cm Đường kính dây dẫn: 0.014" Ống thông tương thích: 8F Sheath tương thích: 6F Kích thước lỗ trên lưới lọc: 100 micron Kích thước lưới lọc: 5 - 8 mm | Cái | 2
30 | Vi ống thông | Vi ống thông phủ lớp hydrophilic Hydro Pass, chất liệu được bện bằng dây thép không rỉ hoặc tương đương, phù hợp dây dẫn có đường kính ≤ 0.018 inch. Đường kính trong của vi ống thông nhỏ nhất ở khu vực đầu xa và đầu gần là 0.021''. Chiều dài: 105 - 150cm Thiết kế 01 điểm cản quang ở đầu xa, tương thích hạt hình cầu 700 micron hoặc hạt không hình cầu 500 micron. Áp suất truyền ≤ 6895 kPa (1000 psi), Áp suất tĩnh ≤2070 kPa (300 psi). | Cái | 10
31 | Giá đỡ mạch máu ngoại vi tự bung | - Khung giá đỡ mạch máu ngoại vi tự bung tương thích dây dẫn 0.014'' hoặc 0.035'' - Được làm bằng hợp kim nitinol (nickel, titanium) hoặc tương đương - Các điểm đánh dấu cách nhau mỗi điểm 1cm và điểm dày là 5cm - Hệ thống bung stent bằng 3 trục - Tương thích dụng cụ mở đường 5F - Đường kính Stent: 5 - 7mm - Chiều dài Stent: 20 - 170mm với đường kính 5mm - Chiều dài Stent: 20 - 150mm với đường kính 6mm - Chiều dài Stent: 20 - 120mm với đường kính 7mm - Chiều dài catheter: 80cm hoặc 135cm | Cái | 15
32 | Khung giá đỡ mạch máu tự bung | - Khung giá đỡ mạch máu ngoại vi tự bung. - Được làm bằng hợp kim nitinol (nickel, titanium) hoặc tương đương - Đường kính: 4 – 14mm - Chiều dài: 20 – 120mm tùy theo đường kính bóng - Chiều dài catheter: 80 / 135 cm - Sử dụng dây dẫn 0.035''. | Cái | 5
33 | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc 2 μg/mm2 paclitaxel và chất polysorbate/sorbitol, sử dụng dây dẫn 0.018". - Đường kính bóng: 4 - 7 mm - Chiều dài bóng: 40 - 220 mm - Chiều dài catheter: 100/130 cm. | Cái | 10
34 | Ống thông hút huyết khối | Ống thông hút huyết khối dùng để loại bỏ qua da các thuyên tắc huyết khối và huyết khối xơ vữa từ các tắc nghẽn cấp, bán cấp và mạn tính của các động mạch. - Chiều dài ống thông: 110 cm/135 cm - Được thiết kế để điều trị các đường kính mạch máu: 3-5 mm - Đường kính ngoài của ống thông: 2 mm - Số vòng quay: 60.000 vòng/phút - Khả năng hút tối đa (lượng máu mất tối đa): 45 ml/phút. - Cỡ: 6F - Một bộ bao gồm: ống thông, dây dẫn, màn che vô trùng và túi gom | Bộ | 2
35 | Ống thông hút huyết khối | Ống thông hút huyết khối dùng để loại bỏ qua da các thuyên tắc huyết khối và huyết khối xơ vữa từ các tắc nghẽn cấp, bán cấp và mạn tính của các động mạch . - Chiều dài ống thông: 85 cm/ 110 cm - Được thiết kế để điều trị các đường kính mạch máu: 5-8 mm - Đường kính ngoài của ống thông: 2 ⅔ mm - Số vòng quay: 40.000 vòng/phút - Khả năng hút tối đa (lượng máu mất tối đa): 75 ml/phút. - Cỡ: 8F - Một bộ bao gồm: ống thông, dây dẫn, màn che vô trùng và túi gom | Bộ | 2
36 | Ống thông hút huyết khối | Ống thông hút huyết khối dùng để loại bỏ qua da các chất huyết khối hoặc thuyên tắc huyết khối mới từ các tĩnh mạch. - Chiều dài ống thông: 110 cm/135 cm - Được thiết kế để điều trị các đường kính mạch máu: 3-5 mm - Đường kính ngoài của ống thông: 2 mm - Số vòng quay: 60.000 vòng/phút - Khả năng hút tối đa (lượng máu mất tối đa): 45 ml/phút. - Cỡ: 6F - Một bộ bao gồm: ống thông, dây dẫn, màn che vô trùng và túi gom | Bộ | 2
37 | Ống thông hút huyết khối | Ống thông hút huyết khối dùng để loại bỏ qua da các chất huyết khối hoặc thuyên tắc huyết khối mới từ các tĩnh mạch. - Chiều dài ống thông: 85 cm/ 110 cm - Được thiết kế để điều trị các đường kính mạch máu: 5-8 mm - Đường kính ngoài của ống thông: 2 ⅔ mm - Số vòng quay: 40.000 vòng/phút - Khả năng hút tối đa (lượng máu mất tối đa): 75 ml/phút. - Cỡ: 8F - Một bộ bao gồm: ống thông, dây dẫn, màn che vô trùng và túi gom | Bộ | 2