| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 9 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi Seri: 213.9201/00058312 Model: LTKZ HS 2-5/ Vietnam Xuất xứ: UFSK-Đức | - Tình trạng: Khi hoạt động tủ có mùi cháy khét, nhiệt độ không đạt - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Tủ | 01 |
| II | Dịch vụ sửa chữa máy gây mê kèm thở |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa máy gây mê kèm thở Seri: ASED-0193 Model: Fabius Plus Xuất xứ: Draeger-Đức | - Tình trạng: Thông số Vte của máy khi hoạt động thực tế lệch quá nhiều so với thông số Vte cài đặt. Máy báo lỗi không hiển thị thông số FiO2 - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy gây mê kèm thở Seri: ASED-0202 Model: Fabius Plus Xuất xứ: Draeger-Đức | - Tình trạng: Thông số Vte của máy khi hoạt động thực tế sai số lớn hơn mức cho phép của máy so với thông số Vte cài đặt. Máy báo lỗi không hiển thị thông số FiO2 - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| III | Dịch vụ sửa chữa máy thở Elisa |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa máy thở Seri: 03211726 Model: Elisa 300 Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức | - Tình trạng: Máy test trước khi hoạt động không thông qua (báo lỗi #1063-Major Leakage in breathing circult: rò rỉ khí bên trong các bộ phận của máy; báo lỗi #1141-Dirty turbine fillter: tua bin quay trong máy không hoạt động) - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy thở Seri: 06218584 Model: Elisa 600 Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức | - Tình trạng: Test máy trước khi sử dụng thì máy báo lỗi #247-sensor system error: lỗi các cảm biến trong hệ thống máy - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 3 | Sửa chữa máy thở Seri: 03211736 Model: Elisa 300 Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức | - Tình trạng: Máy test trước khi hoạt động không thông qua (báo lỗi #1063-Major Leakage in breathing circult: rò rỉ khí bên trong các bộ phận của máy; báo lỗi #1141-Dirty turbine fillter: tua bin quay trong máy không hoạt động) - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |