## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Biên bản số: 707/BB-BVNT ngày 22/8/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Nhóm số 1: Dây các loại
1 | Dây cho ăn | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Các cỡ: 5 - 18Fr, gồm 2 loại có nắp và không có nắp. | Sợi | 8000
2 | Dây garo | Thun bản dệt hoặc tương đương, dài ≥250mm. Có gai dính và móc gài nhựa. | Sợi | 1500
3 | Dây truyền dịch | Chất liệu: nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao. Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm, có kim Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml, có bầu cao su tiếp thuốc Đầu nối Luer lock Tiệt trùng bằng khí EO | Sợi | 700000
4 | Dây truyền máu | Chất liệu PVC nguyên sinh hoặc tương đương, không chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại. Dây dài ≥1500mm, có kim Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch kích thước lỗ lọc ≤200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml Tiệt trùng bằng khí EO Đầu nối Luer lock | Cái | 22000
5 | Khóa ba ngã | - Chất liệu Polyamide hoặc tương đương - Chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài ≥25 cm, không DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn - Chịu áp lực ≤ 2 bar | Cái | 30000
6 | Dây nối mềm | - Chất liệu PVC hoặc tương đương, không DEHP - Chịu áp lực ≤2 bar - Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng - Có cổng chích thuốc | Cái | 1000
7 | Khóa 3 ngã | - Chất liệu Polyamide hoặc tương đương - Chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Loại không dây - Chịu áp lực ≤ 2 bar | Cái | 150
8 | Dây nối bơm tiêm điện | - Chất liệu PE hoặc tương đương, không PVC - Chiều dài ≥150 cm - Dùng cho bơm tiêm điện áp suất ≤2 bar - Đầu nối Luer Lock | Cái | 35000
9 | Dây nối bơm thuốc cản quang | - Chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP - Chiều dài ≥30cm - Đầu nối Luer Lock | Sợi | 20000
10 | Dây nối bơm thuốc cản quang | - Chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP - Chiều dài ≤75cm - Đầu nối Luer Lock | Sợi | 35000
11 | Dây truyền dịch tự động | - Chất liệu PVC hoặc tương đương, không DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Chiều dài ≥180cm - Chịu áp lực ≤ 2 bar, - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Màng lọc dịch 15 µm - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock | Sợi | 5000
12 | Túi đựng máu | - Chất liệu PVC hoặc tương đương, có khả năng thu thập được 250ml máu toàn phần. Gồm 2 túi: - Túi thu thập: dung dịch chống đông CPDA-1, bảo quản được máu trong ≥ 35 ngày ở 2 – 6°C - Túi chuyền 1: túi rỗng để chứa huyết tương, có khả năng chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) đến 37°C Kim lấy máu ≥16G, có nắp nhựa đậy kim Có bộ lấy mẫu chân không, có túi chứa mẫu máu trước khi hiến máu Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥1200mm, có 12 đoạn mã số | Túi | 12000
13 | Túi đựng máu | - Chất liệu PVC hoặc tương đương, có khả năng thu thập được 250ml máu toàn phần. Gồm 3 túi: - Túi thu thập: chứa dung dịch chống đông CPD, bảo quản được máu trong 21 ngày ở 2 – 6°C - Túi chuyền 1: túi rỗng có khả năng bảo quản được tiểu cầu, chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) đến 37°C - Túi chuyền 2: chứa dung dịch bảo quản có khả năng bảo quản hồng cầu 42 ngày ở 2 – 6°C, chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) đến 37°C Kim lấy máu cỡ ≥16G, có nắp nhựa đậy kim Có bộ lấy mẫu chân không, có túi chứa mẫu máu trước khi hiến máu Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥1400mm, có 12 đoạn mã số. | Túi | 4000
14 | Túi đựng máu | - Chất liệu PVC hoặc tương đương, có khả năng thu thập được 350ml máu toàn phần. Gồm 3 túi: - Túi thu thập: chứa dung dịch chống đông CPD, bảo quản được máu trong 21 ngày ở 2 – 6°C - Túi chuyền 1: túi rỗng có khả năng bảo quản được tiểu cầu, chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) đến 37°C - Túi chuyền 2: chứa dung dịch bảo quản có khả năng bảo quản hồng cầu 42 ngày ở 2 – 6°C, chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) đến 37°C Kim lấy máu ≥16G, có nắp nhựa đậy kim Có bộ lấy mẫu chân không, có túi chứa mẫu máu trước khi hiến máu Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥1400mm, có 12 đoạn mã số. | Túi | 5000
II. | Nhóm số 2: Bơm kim tiêm
1 | Bơm tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương, không DEHP, không độc hại, không gây sốt. - Dung tích 3ml, cỡ kim 23G/25G - Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 4500
2 | Bơm tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương, không DEHP, không độc hại, không gây sốt. - Dung tích 10ml, cỡ kim 23G/25G - Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 1500000
3 | Bơm tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương, không DEHP. - Dung tích 1ml, cỡ kim 26G - Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 170000
4 | Bơm tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương, không DEHP. - Dung tích 20ml, cỡ kim 23G - Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 100000
5 | Bơm tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương, không DEHP. - Dung tích 5ml, cỡ kim 23G/25G - Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 1100000
6 | Bơm cho ăn sử dụng một lần | - Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương, không DEHP, không độc hại, không gây sốt. - Dung tích 50ml - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 12000
7 | Bơm tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương, không DEHP, không độc hại, không gây sốt. - Dung tích 50ml - Đốc xy lanh nhỏ, gắn vừa các cỡ kim. - Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 45000
8 | Bơm tiêm nha khoa | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Dung tích 1,8ml | Cái | 70
9 | Kim cánh bướm an toàn | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Cỡ kim 23G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh. Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 1000
10 | Kim chích máu | - Thân kim dạng tròn phù hợp với nhiều mẫu bút lấy máu thử đường huyết. - Cỡ kim 30G, có nắp đậy | Cây | 15000
11 | Kim gây tê tủy sống | - Cỡ kim 18G x 3 1/2'' - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra | Cây | 200
12 | Kim gây tê tủy sống | - Cỡ kim 20G x 3 1/2'' - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra | Cây | 200
13 | Kim gây tê tủy sống | - Cỡ kim 25G x 3 1/2'' - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra | Cây | 12000
14 | Kim luồn tĩnh mạch | - Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau - Đầu kim 3 mặt vát. - Cathether nhựa, có 4 đường cản quang ngầm, vật liệu FEP-Teflon hoặc tương đương - Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền - Cỡ kim 18-24G, có cánh, có cửa | Cây | 220000
15 | Kim nha khoa | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cỡ kim: 27G x 13/16" - Tiệt trùng bằng EO. | Cây | 30000
16 | Kim tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương - Cỡ kim 18G x 1 1/2", không DEHP - Tiệt trùng bằng khí E.O | Cây | 1200000
17 | Kim tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương, không DEHP - Cỡ kim 23G x 1", sắc nhọn, vát 3 cạnh, có nắp đậy bảo vệ. - Tiệt trùng bằng khí E.O | Cây | 60000
18 | Kim tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, không DEHP - Cỡ kim 25G, có nắp đậy đầu kim. - Tiệt trùng bằng khí EO | Cây | 500
19 | Kim tiêm sử dụng một lần | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, không DEHP - Cỡ kim 26G, có nắp đậy đầu kim - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cây | 500
III. | Nhóm số 3: Khí y tế
1 | Khí Oxy y tế | Dạng lỏng, Chất lượng ≥ 99.5% | Kg | 1200000
2 | Khí Oxy y tế | Loại chai 40 lít, Chất lượng ≥ 99.5% | Chai | 15000
3 | Khí Oxy y tế | Loại chai 14 lít, Chất lượng ≥ 99.5% | Chai | 400
4 | Khí CO2 | Loại chai 7 lít, Chất lượng ≥ 99.5% | Chai | 300
IV. | Nhóm số 4: Vật tư dùng trong thẩm tách siêu lọc máu
1 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC hoặc tương đương, không Pyrogenic, không Latex. Thể tích mồi: 136ml Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): ≥8.0 x 12.0 x 230 mm Có túi phát hiện thiếu máu động mạch Tương thích máy chạy thận nhân tạo HDF online NCU-18 | Bộ | 5000
2 | Dây dẫn dịch thay thế trong chạy thận nhân tạo | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC hoặc tương đương, không Pyrogenic, không Latex. Thể tích mồi: 16ml Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): ≥6.35 x 9.75 x 236 mm Tương thích máy chạy thận nhân tạo HDF online NCU-18 | Bộ | 5000
3 | Quả lọc dịch siêu sạch | Chất liệu màng lọc: Hydrophobic Polyethersulfone hoặc tương đương Diện tích: 0.6 m². Điểm cut-off trọng lượng phân tử: ≥6000 (Protein) Tiệt trùng: Bằng tia Gamma. Tương thích máy chạy thận nhân tạo HDF online NCU-18 | Quả | 80
4 | Kim chạy thận nhân tạo | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Kích cỡ 16Gx1". Chiều dài kim: 25mm Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, mặt sau có khe mắt Dây gắn với kim Dây nối bằng nguyên liệu PVC hoặc tương đương, không chứa Pyrogenic, không Latex Chiều dài dây nối: ≥300mm | Cái | 10000
5 | Quả lọc thận | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron (Polyethersulfone), không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. Diện tích: 1,5 m2. Thể tích mồi: 95mL. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥67 (mL/giờ/mmHg). | Quả | 2000
6 | Quả lọc thận | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron (Polyethersulfone), không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. Diện tích: 1,7 m2. Thể tích mồi: 105mL. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥74 (mL/giờ/mmHg). | Quả | 3500
7 | Phin lọc khí | Phin lọc khí kiểm soát áp lực giúp ngăn ngừa nhiễm chéo trên đường chất lỏng. Màng lọc ngăn vi khuẩn, vi rút với đường kính lỗ lọc 0.1 microns. Nắp đậy trên từng phin lọc đáp ứng kỹ thuật vô khuẩn. | Cái | 1000
V. | Nhóm số 5: Vật tư dùng trong can thiệp nội mạch thần kinh
1 | Ống thông dẫn đường | - Ống thông dẫn đường dạng sheath cho can thiệp thần kinh. - Chất liệu: Polymer hoặc tương đương. - Đường kính trong: 0.088", chiều dài: 80-110cm Dạng Neuronmax hoặc tương đương | Bộ | 10
2 | Ống hút huyết khối | - Đường kính trong 0.07", đường kính ngoài 0.0825" - Chiều dài làm việc ≥125cm, đầu thẳng. - Lòng ống rộng để hút huyết khối nhiều hơn. | Bộ | 5
3 | Giá đỡ | Stent chuyên dụng lấy huyết khối. Được thiết kế dạng các khung lồng liên kết với nhau. Có từ 3 đến 5 đoạn khung lồng hình cầu, đường kính 3-6 mm, chiều dài 15-44 mm. | Bộ | 3
4 | Vi ống thông | Chất liệu: lớp trong là PTFE, lớp ngoài phủ Hydrophilic hoặc tương đương. Có nhiều hình dạng đầu. Đường kính trong từ 0.017-0.027'', đường kính ngoài đầu gần từ 2.4- 3.1F, đường kính ngoài đầu xa là 1.7-2.6F. Chiều dài sử dụng là 150-156cm. Có hai markers. | Cái | 2
5 | Khung giá đỡ hẹp mạch nội sọ | - Stent tự giãn nở dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ. - Đường kính 3.0-5.0 mm. - Chiều dài 15-30mm. - Stent tương thích với mạch máu đường kính 2.0-2.5mm, 2.5-3.5mm, 3.5-4.5mm. - Tương thích với ống thông gắn bóng đường kính 1.5-4.0mm, chiều dài bóng 8mm. - Có thể thu hồi sau khi thả 90% chiều dài stent. | Cái | 2
6 | Bóng nong | Bóng nong can thiệp hẹp động mạch não - Chất liệu: PBx, Silicon hoặc tương đương. - Đường kính 1.5-4mm, dài 8mm - Bóng nằm ở đầu microcatheter dài 150cm, lòng trong vi ống thông mang bóng 0.0165". Loại Neurospeed hoặc tương đương | Cái | 40
7 | Ống hút huyết khối | - Đường kính 0.055", chiều dài 125cm, đầu thẳng. - Tương thích với hệ thống ống thông dẫn đường 6F đường kính trong 0.07” | Bộ | 10
8 | Dây dẫn các loại | Chất liệu: Nitinol hoặc tương đương, lớp vỏ là PTFE, phủ Hydrophilic Chiều dài: 200 cm, chiều dài đầu xa là 40 cm với lõi là Nitinol hoặc tương đương. Đường kính đầu gần 0.014'' và đường kính đầu xa là 0.012''. Chiều dài đầu xa có thể uốn được là 1.4cm. | Cái | 20
9 | Kìm cắt coil | Kìm tích điện sẵn Có đèn báo và tín hiệu chuông để thông báo Dùng để cắt tách vòng xoắn kim loại. | Cái | 6
10 | Vòng xoắn kim loại | Chất liệu: Platinum hoặc tương đương Có 02 hệ thống coil 10 và coil 18, đường kính: 1-24mm, chiều dài: 1-68cm Hình dạng: các loại | Cái | 10
11 | Vi ống thông các cỡ | Chất liệu: lớp ngoài cùng có phủ Hydrophilic. Chiều dài 156cm, đường kính ngoài đầu gần/xa là 2.1F/1.6F, có 2 markers cản quang. Chiều dài 167cm, đường kính ngoài gần/xa là 2.1F/1.3F, có 1 marker cản quang, đầu thuôn nhọn. | Cái | 10
12 | Bình chứa gắn với bơm hút huyết khối | Bình chứa dịch gắn với máy bơm hút huyết khối Chất liệu: bằng nhựa cứng hoặc tương đương. | Bộ | 5
13 | Dây nối với máy bơm hút huyết khối | Dây nối với máy bơm hút huyết khối '- Chất liệu: bằng nhựa mềm hoặc tương đương. - Chiều dài: 200-300cm, lòng trong 8F-9F. - Có van bật tắt hút 1 chiều. | Bộ | 10
14 | Bóng nong động mạch cảnh các cỡ | - Chất liệu: Nylon, Silicone hoặc tương đương - Đường kính bóng 4-6mm, dài 15-20mm - Tương thích với vi dây dẫn 0.014-0.018''. Loại sterling hoặc tương đương. | Cái | 5
15 | Stent điều trị hẹp động mạch cảnh ngoài sọ | - Chất liệu: Nitinol hoặc tương đương - Đường kính stent 6-9mm, chiều dài sau khi bung 30-40mm - Cấu trúc mắt lưới stent dạng đóng. Loại Caritid wallstent hoặc tương đương | Cái | 2
16 | Lưới bảo vệ động mạch cảnh và ngoại biên | - Chất liệu: Nitinol, Platinum hoặc tương đương. - Đường kính: 4 - 5mm, dài 5-15mm. - Cấu tạo: Hệ thống giữ dụng cụ có 2 đầu để đặt và thu lưới, có lõi dài 300cm có thể cắt bớt, hệ thống đưa lên theo dây dẫn qua chỗ hẹp. Loại Spider FX hoặc tương đương | Cái | 5
17 | Ống thông chụp mạch não và ngoại biên | - Chất liệu: Polymer có gia cố lớp đan thép. - Đường kính trong: 0.038-0.035", đường kính ngoài 4-5F. -- Chiều dài: 70-100 cm - Cấu tạo: thân có lớp gia cố đan bằng thép Loại rainbow hoặc tương đương | Cái | 10
18 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu | - Chất liệu: bằng nhựa mềm hoặc tương đương, có dây dẫn bằng thép - Kích thước: 5-8F. Chiều dài: 11-70cm Dạng Starflex hoặc tương đương | Bộ | 20
19 | Đầu nối chữ Y | - Chất liệu: bằng nhựa cứng hoặc tương đương, có van khóa. - Chiều dài: 3-10cm, lòng trong 9F - Đầu nối Y- Star dạng bấm và vặn. | Bộ | 20
20 | Dụng cụ đóng mạch máu | Dụng cụ đóng mạch máu bằng cách khâu chỉ - Chất liệu: chỉ silk hoặc tương đương. - Tương thích với lỗ đâm kim dùng sheath 6-8F. - Đặc điểm: đóng mạch máu bằng cách tạo mối chỉ 2 bên lỗ đâm động mạch và thắt chỉ. Loại Proglide hoặc tương đương. | Bộ | 5
21 | Dây dẫn can thiệp mạch máu thần kinh | Cấu trúc vòng xoắn kép, hình dạng đầu tip. Lớp phủ SLIP-COAT hoặc tương đương trên nền polymer. Dài 170-180 cm Đường kính: 0.010-0.018'' Chiều dài khả dụng: 300 cm | Cái | 10
22 | Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu | Dây dẫn can thiệp mạch máu anguis phủ lớp ái nước hydrophilic - Cấu tạo: Nitinol hoặc tương đương. - Đường kính: 0.018"; 0.035". - Chiều dài: 45 - 180cm. - Hình dạng đầu tip: các loại. | Bộ | 20
VI. | Nhóm số 6: Vật tư sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh
1 | Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích thước: 24cm x 30cm - Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 8
2 | Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích thước: 35.4cm x 35,4cm - Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 12
3 | Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích thước: 35.4cm x 43cm - Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 12
4 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế | - Kích thước: 26cm x 36cm - Tương thích với dòng máy in phim model: DryPix 6000 và DryPix 4000 | Tấm | 360000
5 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế | - Kích thước: 35cm x 43cm - Tương thích với dòng máy in phim model: DryPix 6000 và DryPix 4000 | Tấm | 260000
6 | Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích Thước: 24cm x 30cm - Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 8
7 | Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích Thước: 35.4cm x 35.4cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 12
8 | Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số | - Kích Thước: 35.4cm x 43cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc | Cái | 12
VII. | Nhóm số 7: Vật tư dùng trong điều trị áp lực âm (Tương thích với máy hút áp lực âm CNP P3 hãng Lohmann & Rauscher GmbH/Áo)
1 | Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ L | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước khoảng 25 x 15 x 3 cm. - 01 miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có 4 lỗ trong đó 1 lỗ trung tâm hút dịch 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí để cảnh báo áp lực hút tại vết thương, kẹp đường ống, đầu nối có chốt khóa đóng mở - 01 miếng bọc phẫu thuật - 03 màng bọc vết thương dạng film khoảng 10 x 25 cm | Bộ | 10
2 | Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ S | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước khoảng 10 x 15 x 1 cm. - 01 miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có 4 lỗ trong đó 1 lỗ trung tâm hút dịch 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí để cảnh báo áp lực hút tại vết thương, kẹp đường ống, đầu nối có chốt khóa đóng mở - 01 miếng bọc phẫu thuật - 03 màng bọc vết thương dạng film khoảng 10 x 25 cm | Bộ | 20
3 | Túi chứa dịch thải | Túi chứa dịch thải dùng cho máy hút áp lực âm, bằng nhựa Vinyl với tấm đỡ bằng polyethylene, kèm dây nối hút dịch, kẹp đường ống, có phin lọc kháng khuẩn, khử mùi, chất gel tạo đông, cảm biến báo khi dịch đầy. Kích thước: 250 ml, 1000ml | Cái | 30
4 | Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo | Đế dán vào da có độ pH giống như da từ 4.0 - 5.5, sử dụng cho các trường hợp hậu môn nhân tạo hồi tràng và niệu quản. - Chất liệu: Hydrocolloid - Thời gian sử dụng trung bình từ 3 đến 5 ngày, tối đa 7 ngày. - Đế bằng cho người có hậu môn nhân tạo lồi, sử dụng kèm túi phân. Kích cỡ: 70mm | Cái | 50
5 | Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh, có khóa cuốn, có bộ lọc khí - Chất liệu túi: Vinyl - Đường kính vòng gắn 70mm, chiều dài túi 30cm - Túi chứa loại trong hoặc đục, gồm 4 lớp - Lưu lượng thông khí khoảng 300mm2, bộ lọc khí không thấm nước. Vòng gắn khớp với đế dán và không gây đau cho người bệnh - Dùng với đế dán túi cùng hãng, chất liệu Hydrocolloid | Cái | 50
6 | Vòng bảo vệ da chống loét | - Là sự kết hợp hydrocoloid và dịch kết dính, sau đó được liên kết lại bằng siêu sợi. - Nhờ vậy vòng dính tốt vào da bị viêm, ngăn ngừa dịch tiêu hóa tiếp xúc với da bị viêm, giúp da mau lành. - Đường kính lỗ: 98 mm | Cái | 5 | 65100
7 | Kem chống xì | - Thành phần: Pectin, Carboxymethylcellulose và alcohol. - Đặc tính: màu nâu sáng, dạng sệt hơi nhạt, ẩm, có chứa cồn. - Kích cỡ: 60g | Tuýp | 5
8 | Băng hấp thu dịch tối ưu | Thành phần: Tấm thấm: polyetylen, polypropylen, xenlulo, natri polyacrylat (polyme siêu hấp thụ) lớp chất mang: màng polyurethane với chất kết dính polyacrylate thân thiện với da (không chứa colophony và các dẫn xuất colophony) Khả năng hấp thụ: Lõi thấm hút bằng polyme siêu hấp thụ có khả năng hấp thụ gấp 20 lần trọng lượng của chính nó - Lớp đệm thấm: polyetylen, polypropylen, xenlulo, natri polyacrylat (polyme siêu hấp thụ). Khả năng hấp thụ của Vliwasorb® cao hơn gấp đôi so với băng thấm truyền thống có lõi xenlulo Khả năng lưu giữ rất cao, giữ lại dịch tiết vết thương một cách an toàn bên trong băng, giải phóng tới 88% chất lỏng đã hấp thụ trước đó - Tiệt trùng bằng Ethylenedioxide (EO) - Kích thước lỗ thấm trên lớp tiếp xúc: lớp tiếp xúc vết thương không dính làm bằng PE-foil (Polyetylen); kích thước lỗ 0,3mm ± 0,05; 280 lỗ /cm²; Khuẩn lạc bề mặt thấp khi có vi sinh vật: Lượng vi sinh vật trên bề mặt tiếp xúc vết thương của Vliwasorb® thấp hơn so với băng thấm hút có lõi xenlulo (lông tơ) - Kích thước: 10x10 cm | Miếng | 25
9 | Băng hấp thu dịch tối ưu | Thành phần: Tấm thấm: polyetylen, polypropylen, xenlulo, natri polyacrylat (polyme siêu hấp thụ) lớp chất mang: màng polyurethane với chất kết dính polyacrylate thân thiện với da (không chứa colophony và các dẫn xuất colophony) Khả năng hấp thụ: Lõi thấm hút bằng polyme siêu hấp thụ có khả năng hấp thụ gấp 20 lần trọng lượng của chính nó - Lớp đệm thấm: polyetylen, polypropylen, xenlulo, natri polyacrylat (polyme siêu hấp thụ). Khả năng hấp thụ của Vliwasorb® cao hơn gấp đôi so với băng thấm truyền thống có lõi xenlulo Khả năng lưu giữ rất cao -giữ lại dịch tiết vết thương một cách an toàn bên trong băng -giải phóng tới 88% chất lỏng đã hấp thụ trước đó - Tiệt trùng bằng Ethylenedioxide (EO) - Kích thước lỗ thấm trên lớp tiếp xúc: lớp tiếp xúc vết thương không dính làm bằng PE-foil (Polyetylen); kích thước lỗ 0,3mm ± 0,05; 280 lỗ /cm²; Khuẩn lạc bề mặt thấp khi có vi sinh vật: Lượng vi sinh vật trên bề mặt tiếp xúc vết thương của Vliwasorb® thấp hơn so với băng thấm hút có lõi xenlulo (lông tơ) - Kích thước: 10x20 cm | Miếng | 25
10 | Bột chống loét | - Thành phần: Pectin, gelatin và carboxymethycellulose với tỷ lệ tương đương nhau giúp ổn định độ pH ở vùng da bị tổn thương. - Đặc tính: Chiết xuất tự nhiên, dạng bột, hút ẩm, chống kích ứng và bảo vệ da xung quanh hậu môn nhân tạo. | Chai | 5
11 | Gạc hút dịch | - Khả năng hấp thụ: dạng miếng gạc: 16,6 g / 100 cm2, dạng sợi: 15,98 g / 100 cm2 - Thành phần: Gạc hút dịch tạo gel, diệt trùng Suprasorb® A + Ag bao gồm sự kết hợp đồng nhất của sợi alginat canxi và sợi alginat bạc (1,5% ion bạc). + Sợi alginate bao gồm khoảng 60% axit mannuronic và khoảng 40% axit guluronic. - Bạc có trong băng vết thương: Có hoạt tính diệt khuẩn phổ rộng, bao gồm MRSA và VRE. Trong ống nghiệm, 5,5 ppm / 10 cm” của ion bạc được giải phóng khỏi các sợi alginate bạc (1,5%) trong vòng 24 giờ. - Kích thước: 10x10 cm | Miếng | 50
VIII. | Nhóm số 8: Vật tư dùng trong xét nghiệm
1 | Đầu côn vàng | Dung tích 200µl; Có khía | Cái | 480000
2 | Đầu côn xanh | Dung tích 1000µl; Có khía | Cái | 240000
3 | Hóa chất nhuộm Giemsa | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa Chai/ ≥ 100ml | Chai | 96
4 | Đầu tip vô trùng | Kích cỡ đầu tip: 10 - 20µl Hộp/ ≥ 96 cái | Hộp | 24
5 | Đầu tip vô trùng | Kích cỡ đầu tip: 1000µl Hộp/ ≥ 60 cái | Hộp | 24
6 | Đầu tip vô trùng | Kích cỡ đầu tip: 100 - 200µl Hộp/ ≥ 96 cái | Hộp | 24
7 | Đĩa Petri | Hộp nhựa vô trùng, đường kính ≥ 90mm | Đĩa | 12000
8 | Đĩa yếu tố V, X, XV | Gồm 3 tube (1 tube chứa que giấy X, 1 tube chứa que giấy V, 1 tube chứa que giấy XV), chứa 10 que giấy dùng thực hiện thử nghiệm xác định nhu cầu cần yếu tố X (hemin) và/hoặc V để định danh vi khuẩn Haemophilus Bộ/ ≥ 10 test | Bộ | 4
9 | Dung dịch thử ASO | Dùng để thực hiện xét nghiệm Antistreptolysin O (ASO) trong máu | Test | 1000
10 | Test thử RF | Xét nghiệm ngưng kết nhanh latex để sàng lọc định tính và xác định bán định lượng yếu tố thấp khớp trong huyết thanh người. Quy cách: Hộp/ 100 test | Test | 1000
11 | Lam kính | Lam kính nhám Kích thước: ≥ (25.4 x 76.2mm), độ dày 1 - 1.2mm | Miếng | 54688
12 | Lammen | Kích thước: ≥ (22 x 22mm), độ dày 0.16 - 0.19mm | Miếng | 54000
13 | Lọ đựng bệnh phẩm | Lọ nhựa, dung tích ≥ 55ml; Nắp nhựa màu đỏ, có nhãn | Lọ | 48000
14 | Ống Eppendorf | Ống ≥ 1.5ml, đáy nhọn, không vô trùng | Tuýp | 4800
15 | Ống bóp nhựa (Pipette) | Thể tích ≥ 3ml Dùng hút vô trùng một thể tích mầm cấy hay bệnh phẩm | Ống | 4800
16 | Ống lấy máu có nắp | Dung tích ≥ 5ml Ống nghiệm nhựa hình trụ đáy tròn, nắp nhựa ấn trong hoặc ấn ngoài, có nắp, có nhãn | Ống | 240000
17 | Ống lấy máu không nắp | Dung tích ≥ 5ml Ống nghiệm nhựa hình trụ đáy tròn, nắp nhựa ấn trong hoặc ấn ngoài, không nắp, không nhãn | Ống | 120000
18 | Ống nghiệm Citrate | Dung tích ≥ 5ml Ống nghiệm nhựa, kích thước ≥ (13 x 75mm), bên trong chứa chất kháng đông Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% | Ống | 115200
19 | Ống nghiệm có bi | Dung tích ≥ 5ml Ống nghiệm nhựa, kích thước ≥ (13 x 75mm), nắp nhựa màu đỏ. Bên trong chứa hạt nhựa Polystyrene (PS) | Ống | 300000
20 | Ống nghiệm có chất chống đông máu Edta | Thể tích chứa mẫu 2ml Ống nghiệm nhựa, nắp nhựa màu xanh dương, bên trong chứa chất kháng đông EDTA K2 | Ống | 9600
21 | Ống nghiệm có chất chống đông máu Edta | Thể tích chứa mẫu 1ml Ống nghiệm nhựa, nắp nhựa màu xanh dương, bên trong chứa chất kháng đông EDTA K2 | Ống | 388800
22 | Ống nghiệm có chất chống đông máu Edta | Thân ống nghiệm được làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, bên trong chứa chất kháng đông EDTA K3, thể tích ≥ 0.5ml; Nắp ống nghiệm được làm từ nhựa LDPE hoặc tương đương Kích thước ≥ (12 x 75mm) | Ống | 48000
23 | Anti A | Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-A | Lọ | 720
24 | Anti B | Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai B | Lọ | 720
25 | Anti D | Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D | Lọ | 480
26 | AHG | Huyết thanh chẩn đoán để phát hiện in-vitro của lớp phủ kháng thể ở hồng cầu người Lọ/ ≥10ml | Lọ | 720
27 | Ống nghiệm thủy tinh | Chất liệu thủy tinh, thể tích ≥5ml | Ống | 20000
28 | Tăm bông vô khuẩn | Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tuỳ vào mục đích xét nghiệm | Que | 7200
29 | Định danh trực khuẩn Gram âm | Là một hệ thống gồm 14 thử nghiệm sinh hoá dùng để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc Bộ/ ≥ 20 test | Bộ | 72
30 | Widal Test | Phát hiện kháng thể kháng vi khuẩn Salmonella trong huyết thanh người. Hộp/ ≥8x5ml | Hộp | 2000
31 | Giấy thấm | Đường kính 125mm Hộp/≥100 tờ | Hộp | 120
32 | Vòng cao su thắt trĩ | Làm bằng cao su có độ bền cao | Cái | 400
33 | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Chất liệu: Gỗ Được tiệt trùng từng que | Que | 4000
34 | Que thử đường huyết | Xác định hàm lượng đường huyết trong máu | Que | 77000
35 | Môi trường BHI Broth | Tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ Haemophilus influenzae. Chai/ ≥500gram | Chai | 10

## HCXN
PHỤ LỤC 02
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Biên bản số: 707/BB-BVNT ngày 22/8/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Nhóm số 1: Hóa chất dùng trong sàng lọc máu
1 | Anti-HCV Reagent kit | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ ≥100 test | Test | 22000
2 | Anti-HCV Calibrator | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/(1chai x ≥4ml) | Hộp | 12
3 | Anti-HCV Controls | Hóa chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/(2 chai x ≥8ml) | Hộp | 24
4 | Màng ngăn | Màng ngăn hóa chất, chống bay hơi, chống bị đổ trong quá trình để trên máy. Hộp/≥200 cái | Hộp | 16
5 | Cóng phản ứng | Vật chứa dùng một lần trong đó phản ứng CMIA diễn ra. Hộp/≥(8x500 cái) | Hộp | 38
6 | HBsAg Reagent kit | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ ≥100 test | Test | 23000
7 | HBsAg Calibrators | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/(2 chai x ≥4ml) | Hộp | 12
8 | HBsAg Controls | Mẫu chứng được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và độ lệch hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/(2 chai x ≥8ml) | Hộp | 24
9 | HIV Ag/Ab Combo Calibrator | Mẫu chuẩn được dùng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch týp 1 và /hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Hộp/(1 chai x ≥4ml) | Hộp | 12
10 | HIV Ag/Ab Combo Reagent kit | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/ ≥100 test | Test | 23000
11 | HIV Ag/Ab Combo Controls | Mẫu chứng được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch hệ thống của khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Hộp/(4 chai x ≥8ml) | Hộp | 24
12 | Dung dịch phản ứng miễn dịch | Dung dịch natri hydroxit được sử dụng để tạo ra phản ứng phát quang hóa học cung cấp kết quả đọc cuối cùng. Hộp/(4 x ≥975ml) | Hộp | 22
13 | Syphilis TP Calibrator | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/(1 chai x ≥4ml) | Hộp | 12
14 | Syphilis TP Controls | Mẫu chứng được sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện độ lệch sai số hệ thống cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp/(2 chai x ≥8ml) | Hộp | 24
15 | Syphilis TP Reagent kit | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người, bao gồm cả mẫu thu thập cho khám nghiệm tử thi (không còn nhịp tim). Hộp/ ≥100 test | Test | 22000
16 | Dung dịch xử lý tiền phản ứng | Dung dịch hydrogen peroxide được sử dụng để tách thuốc nhuộm acridinium ra khỏi liên hợp liên kết với phức hợp vi hạt. Hộp/(4 x ≥975ml) | Hộp | 21
17 | Dung dịch rửa kim | Dung dịch rửa kim hút mẫu để ngăn ngừa các chất không đặc hiệu bám vào kim. Sử dụng trong quy trình bảo trì hàng ngày, có thành phần là huyết tương người đã vôi hóa lại. Hộp/(4 chai x ≥25ml) | Chai | 12
18 | Dung dịch rửa đệm đậm đặc | Dung dịch có chứa muối đệm phosphate được sử dụng trong suốt quá trình xét nghiệm miễn dịch. Hộp/(4 chai x ≥975ml) | Hộp | 90
19 | Cốc đựng mẫu | Cốc đựng mẫu là một vật chứa dùng một lần với thể tích ≥1400 μL để chứa các mẫu bệnh phẩm, mẫu chuẩn hoặc mẫu chứng. Các vạch chia độ thể tích giúp đổ đầy cốc đựng mẫu, loại bỏ nhu cầu dùng pipet chính xác. Hộp/ ≥1000 cái | Cái | 5000
II. | Nhóm số 2: Hóa chất sử dụng cho Hệ thống Real time PCR (Tương thích với máy xét nghiệm 7500 Fast Dx Real - Time PCR Instrumet/Life Technologies Holding Pte Ltd)
1 | Bộ xét nghiệm định tính DNA các gen kháng kháng sinh carbapenem | - Bộ xét nghiệm dùng để phát hiện sàng lọc các carbapenemase chính thuộc nhóm Ambler A,B và D chịu trách nhiệm kháng kháng sinh carbapenem - Nguồn mẫu: mẫu phết trực tràng và khuẩn lạc vi khuẩn - Tính năng kỹ thuật: + Giới hạn phát hiện (LOD): 8.7 - 94.1 copies/phản ứng + Độ đặc hiệu chẩn đoán: 96.3 - 99.4% + Độ nhạy chẩn đoán: 97.6 - 100% + Độ chính xác: 96.6 - 99.5% + Kết quả phát hiện trên 4 kênh màu: gen carbapenemases nhóm B (IMP, VIM, NDM) được phát hiện trên kênh FAM; gen Acinetobacter OXA (OXA-23-like, OXA-24-like, ISAba1/OXA-51-like, OXA-58-like được phát hiện trên kênh JOE/HEX; gen carbapenemases nhóm A+D (OXA-48-like, KPC được phát hiện trên kênh Cy5 và chứng nội (16S rRNA) được phát hiện trên kênh ROX. + Hóa chất PCR master mix sẵn sàng sử dụng + Có sử dụng UNG enzyme - Thành phần cung cấp (100 test/bộ): + Carba-Screen Real-time mix: 4x 500µL + PC carba screen: 2 x 70µL | Bộ | 10
2 | Bộ xét nghiệm định tính DNA để phân biệt các gen kháng kháng sinh carbapenem và colistin | - Bộ xét nghiệm dùng để xác định các carbapenemases Ambler A,B và D chính chịu trách nhiệm kháng kháng sinh carbapenem và gen kháng colistin - Nguồn mẫu: mẫu phết trực tràng và khuẩn lạc vi khuẩn - Tính năng kỹ thuật: + Giới hạn phát hiện (LOD): 8.8 - 21.7 copies/phản ứng (đối với IMP, VIM, NDM) 1.5 - 13.3 copies/phản ứng (đối với KPC, OXA-48-like, mcr 1,2,4) + Độ đặc hiệu chẩn đoán: 100% (đối với IMP, VIM, NDM) 96.9 - 98.9% (đối với KPC, OXA-48-like, mcr 1,2,4) + Độ nhạy chẩn đoán: 100% + Độ chính xác: 100% (đối với IMP, VIM, NDM) 97.5 - 99% (đối với KPC, OXA-48-like, mcr 1,2,4) + Kết quả phát hiện trên 4 kênh màu: Carba B Real-time mix: gen IMP được phát hiện trên kênh FAM, gen VIM được phát hiện trên kênh JOE/HẼ, gen NDM được phát hiện trên kênh Cy5, chứng nội (16S rRNA) được phát hiện trên kênh ROX. Carba A+D Real-time mix: gen KPC được phát hiện trên kênh FAM, gen OXA-48-like được phát hiện trên kênh JOE/HEX, gen mcr-1, mcr-2, mcr-4 được phát hiện trên kênh Cy5, chứng nội (16S rRNA) được phát hiện trên kênh ROX. | Bộ | 20
+ Hóa chất PCR master mix sẵn sàng sử dụng + Có sử dụng UNG enzyme - Thành phần cung cấp (50 test/bộ): + Carba A+D Real-time mix: 2 x 500µL + Carba B Real-time mix: 2 x 500µL + PC Carba A+D: 1 x 70µL + PC Carba B: 1 x 70µL
3 | Bộ xét nghiệm chỉ định cho tách chiết nucleic acid (DNA bộ gen, DNA vi khuẩn, DNA/RNA virus) từ đa nguồn mẫu bằng công nghệ hạt từ trên hệ thống tách chiết tự động | - Bộ xét nghiệm chỉ định cho tách chiết nucleic acid (DNA bộ gen, DNA vi khuẩn, DNA/RNA virus) từ đa nguồn mẫu (huyết tương, huyết thanh, các dịch cơ thể không tế bào, nước tiểu, các dạng mẫu phết, mẫu máu tươi/đông lạnh, dịch nổi mẫu phân, vi khuẩn nuôi cấy, dịch rửa phế quản, BAL, mẫu đờm và dịch nổi tế bào nuôi cấy) bằng công nghệ hạt từ trên hệ thống tách chiết tự động. - Độ tinh sạch DNA hệ gen thu được từ mẫu máu: 1.8 - 2.1 (A260:A280) - Thông số kỹ thuật: hiệu suất thu hồi 3-6 µg nucleic acids đối với mẫu máu toàn phần có chứa lượng tế bào leukocyte từ 3 x 10^6 đến 1 x 10^7 tế bào/ml - Thời gian tách chiết từ 40-60 phút bao gồm bước ly giải tế bào - Có Carrier RNA hỗ trợ tách chiết - DNA tách chiết ứng dụng cho kỹ thuật PCR, NGS, các phương pháp lai và HLA - Sử dụng trên máy tách chiết tự động - Thành phần cung cấp (480 test/bộ): + Lysozyme Buffer: 1 x 15ml + Lysozyme: 1 x 150mg + Lysis Buffer HLT: 1 x 120ml + Carrier RNA: 10 x 1.2ml + RNAse Free Water: 2 x 15ml + Proteinase K: 10 x 1.1ml + SNAP Solution: 1 x 10.5ml + Binding Solution: chai rỗng (thể tích cuối 120ml) | Bộ | 5
+ Wash Buffer HLT: 1 x 360ml (thể tích cuối 600ml) + Wash Buffer II: 1 x 180ml ( thể tích cuối 600ml) + Wash Buffer M: 1 x 150ml (thể tích cuối 600ml) + Elution Buffer M: 1 x 60ml + 1.5ml Receiver Tubes: 10 x 50 cái + Sealing Foils: 10 cái + Cung cấp kèm phụ kiện: đủ cho 480 test