## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ PHẪU THUẬT PHACO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 928/TYC-BVNT ngày 19/3/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu với bốn điểm tựa Chất liệu acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước hoặc tương đương Kính lắp sẵn trong cartridge, đặt qua vết mổ nhỏ khoảng 1.8mm Đường kính Optic ≥ 6mm, chiều dài ≥ 11mm Cầu sai trung tính, dải công suất 0D đến +32D: 0D đến +10D và 30D đến +32D tăng đều 1D; từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D Chỉ số khúc xạ khoảng 1.46 | Cái | 240
2 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng: Chất liệu PMMA hoặc tương đương, thiết kế càng chữ C Chỉ số khúc xạ khoảng 1.49 Độ sâu tiền phòng (ACD) khoảng 5.01 Đường kính Optic ≥ 5.5mm, chiều dài ≥ 12.5mm Hằng số A khoảng 118.4 Dãy diop: -10.0D - +30.0D Tiệt trùng | Cái | 48
3 | Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật Phaco | Thành phần: Sodium Hyaluronate (NaHa), nồng độ NaHa 1.5% Độ pH 6.8 - 7.6, độ thẩm thấu 300 - 360 (mOsmol/kg) Ống/ ≥ 1ml | Ống | 575
4 | Mực nhuộm bao | Dung dịch nhuộm bao Trypan Blue 0.06% Dung dịch màu xanh chứa trong lọ thủy tinh, tiệt trùng Lọ/ ≥ 1ml | Lọ | 96
5 | Dao phẫu thuật nhãn khoa | Chất liệu: lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge) hoặc tương đương Dao thẳng, góc 15 độ, cạnh mài ngang, hai mặt vát | Cái | 288
6 | Dao phẫu thuật nhãn khoa | Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge) hoặc tương đương Kích thước lưỡi dao ngang: ≥ 2.8mm, dày ≤ 0.14mm, cạnh mài ngang, hai mặt vát, gập góc 45 độ | Cái | 288
7 | Băng phim vô trùng | Dán trực tiếp lên vùng phẫu thuật sau khi mổ chống nhiễm trùng Kích thước: ≥ (6 x 7cm) | Cái | 288
8 | Bộ dẫn lưu thủy dịch | Tương thích với Hệ thống phẫu thuật Phaco NIDEK CV-30000 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 48
9 | Dây dịch truyền dẫn lưu mổ phaco | Tương thích với Hệ thống phẫu thuật Phaco NIDEK CV-30000 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 48